## Slide 1
CTO超声换能器虚拟阻抗建模
与自适应驱动控制
第一月：BVD建模、阻抗匹配、扰动分析与控制原型
第一月工作汇报 | 2026.08
端口电学模型与准稳态控制，不涉及治疗效果结论
1
Notes: 开场只做边界定义：本月完成的是端口电学模型、匹配、扰动扫描和控制原型，不是CTO治疗效果验证。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\01_项目口径与参数\03_Codex任务说明_修订版_v2_1.md

## Slide 2
固定0.9 MHz未必能在阻抗漂移后维持最佳电学工作点
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
2
假设BVD
模型
L型匹配
参数扰动
阻抗与功率
选频与保护
小信号线性等效电路
参数为假设基线或扫描变量
不计算声压、温升、空化或临床效果
Notes: 这页回答项目在解决什么：负载或参数变化导致电学最优点移动，固定频率可能失配。随后引出参数必须先自洽。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\01_项目口径与参数\03_Codex任务说明_修订版_v2_1.md

## Slide 3
旧参数无法同时满足100 Vpp、5 mA与100 Ω串联谐振
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
3
旧参数的数量级冲突
V_RMS = 100/(2√2) = 35.36 V
若串联谐振时 Rm = 100 Ω
I_RMS ≈ 353.6 mA
P ≈ 12.5 W
与约5 mA、0.17 W目标明显冲突
v2.1假设基线
C₀ = 6.858 pF
Rₘ = 7.353 kΩ
Qₘ = 800
Lₘ = 1.040 H
Cₘ = 0.0301 pF
fₛ = 0.9 MHz
数量级自洽的虚拟模型，非实测辨识参数
Notes: 教授最可能追问参数来源。先主动展示旧参数冲突，再强调v2.1只解决数学自洽，不代表器件真实性。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\01_项目口径与参数\v2_1_活动基线参数.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\01_项目口径与参数\03_Codex任务说明_修订版_v2_1.md

## Slide 4
10 Hz网格下，Python与LTspice结果数值一致
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
4
0.5–1.5 MHz
100001点｜Δf=10 Hz
1.36×10⁻⁷
最大|Z|相对误差
< 10 Hz
峰位差（网格分辨率内）
LTspice：.cir→.raw
Python：解析模型
同网格逐点比较
实现一致 ≠ 参数真实

## Slide 5
同一源条件下，L型匹配将运动支路有功功率代理提高约32.8倍
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
5
Lmatch ≈ 106.726 μH
Cmatch ≈ 283.599 pF
设计中心：0.9 MHz
P_Rm × 32.8
电学功率传递改善，不等于电声效率提高32.8倍
Notes: 强调比较使用同一Thevenin源，不在每个网络后重新校准端电压。32.8倍只描述P_Rm代理，不应称为效率。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\03_匹配网络\stage2_匹配前后特征汇总.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\03_匹配网络\stage2_LTspice_解析交叉验证.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\07_汇报截图\stage2_02_匹配前后功率与反射_RAW.png

## Slide 6
0.9 MHz处：理想匹配接近50 Ω，有损匹配保留小量失配
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
5
0.9 MHz固定频点
同一1 Vrms Thevenin源｜Rs=50 Ω
有损：56.70 Ω ∠−1.08°
理想匹配≈50 Ω纯电阻；考虑ESR后为56.686−j1.067 Ω｜完整0.8–1.0 MHz曲线见备份页
Chart: 匹配后输入阻抗幅值（匹配前量级见右表）
0.9 MHz | 0 | 65
Chart: 输入阻抗相位
0.9 MHz | -100 | 100
指标 | 匹配前 | 理想匹配 | 有损匹配
¦Z¦ / Ω | 7071.1 | 50.000 | 56.696
ReZ / Ω | 6800.0 | 50.000 | 56.686
ImZ / Ω | −1939.1 | ≈0 | −1.067
相位 / ° | −15.916 | ≈0 | −1.078
Notes: 讲述顺序：先看右表的0.9 MHz固定频点，再看左上匹配后|Zin|局部曲线，最后看左下相位变化。
比较条件：同一个1 Vrms RMS戴维南源和50 Ω源阻抗；换能器BVD参数相同。
0.9 MHz结果：匹配前Zin=6800.001−j1939.072 Ω；理想匹配Zin≈50−j0 Ω；有损匹配Zin=56.686−j1.067 Ω。
理想网络同时接近50 Ω和0°。有损网络由于电感Q=100、电容Q=1000，并且优化目标是最大化P_Rm而不是强制Γ=0，因此保留小量失配。
左上图不画匹配前曲线，是因为匹配前|Z|在局部窗口内约6.8 kΩ至96.8 kΩ，若与0–65 Ω的匹配后曲线共用线性坐标，匹配后曲线将不可读；匹配前数值已保留在右表。
结论边界：结果来自假设BVD参数和线性AC模型，不是实测换能器参数。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\stage2_matching\stage2_LTspice逐频数据.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\stage2_matching\stage2_匹配前后特征汇总.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\stage2_matching\stage2_匹配设计参数.json

## Slide 7
fs主导峰位，Rm与匹配损耗主要改变峰高和峰宽
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
6
最高档扰动 | 峰位变化 | 峰高变化 | 峰宽变化
C₀ +30% | 0.0 kHz | −0.15% | −0.16%
Rₘ +50% | 0.0 kHz | −6.36% | +26.50%
fₛ −5% | −45.2 kHz | −17.51% | −29.85%
Rₛ +20% | 0.0 kHz | −16.40% | −7.24%
Lmatch +10% | +0.3 kHz | −14.80% | −23.56%
电感Q = 20 | 0.0 kHz | −33.50% | −14.30%
控制含义
1 先捕获峰位漂移
2 再处理峰高损失
3 按峰宽选择步长
最大峰位变化
−45.2 kHz
Notes: 这页不是念完整扫描表，而是回答谁控制峰位、峰高和峰宽。重点指出fs漂移决定控制器的捕获范围。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\04_扰动与Qm\stage3_trend_table.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\04_扰动与Qm\stage3_scenario_registry_and_summary.csv

## Slide 8
Qm越高，功率峰越窄，选频步长和频率抖动要求越严格
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
7
FWHM
Qm=500
3.451 kHz
Qm=800
2.144 kHz
Qm=1000
1.713 kHz
高Q不自动代表系统更好；
它意味着更严格的频率分辨率。
Notes: 三组保持fs、Rm和C0固定，并重新推导Lm/Cm。峰高约0.17 W保持不变，峰宽随Qm增加而缩小。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\04_扰动与Qm\stage3_Qm_500_800_1000_summary.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\07_汇报截图\stage3_03_Qm_sensitivity.png

## Slide 9
零相位不保证最大功率，相位闭环不能无条件以0°为目标
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
8
基准场景
fs −5%场景
最大功率
0.8550 MHz
最小相位
0.9045 MHz
频率差
约49.5 kHz
相位可作为观测量，但目标应来自受约束最大功率点
最大功率点 ≈ 最小反射点
Notes: 先看基准场景，再看fs-5%的反例。最大功率点与最小相位点相差49.5 kHz，说明零相位不能直接作为功率最大化目标。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\05_选频准则\stage3_initial_three_criteria.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\07_汇报截图\stage3_selection_01_criteria_examples.png

## Slide 10
窗口决定能否捕获漂移峰，步长决定精度与扫描代价
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
9
推荐离线组合
±50 kHz、1 kHz步长
101点，152ms代理时间
大扰动：宽窗口粗扫
接近峰值：缩窗并细化至0.1–1 kHz
Notes: ±20 kHz会漏掉部分漂移峰；±50 kHz可覆盖当前28场景。扫描时间按1.5 ms/点估算，只是准稳态代理。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\05_选频准则\stage3_window_step_aggregate.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\05_选频准则\stage3_selection_report.md

## Slide 11
保护状态机先调幅并冻结频率，稳定后才恢复追踪
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
10
NORMAL
FOLDBACK
HOLD
RAMP UP
硬触发：HARD TRIP
软触发：130 Vpp / 5.5 mA RMS 硬上限：160 Vpp / 6 mA RMS
Notes: 围绕约2.4 s真实触发窗口讲解。任何非NORMAL状态都先调幅并冻结频率，预测裁剪保证实际硬越限次数为0。阈值是仿真假设。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage4_control_timeline.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage4_5_control_report.md
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\07_汇报截图\stage4_02_protection_state_machine.png

## Slide 12
峰值由0.9000 MHz移至0.8548 MHz，自适应策略成功定位新峰值
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
11
定位结果与验收边界
基准峰值 0.9000 MHz｜170.0 mW
fs−5%峰值 0.8548 MHz｜140.2 mW
峰位变化 −45.2 kHz
周期扫频：通过稳态验收
稳定锁定0.8548 MHz；捕获率100%
约96.5 ms满足连续10样本判据
P&O：到达峰位但未通过验收
到达0.8548 MHz、捕获率100%
但周期性参考/试探使其未满足
连续10个控制样本保持窗口
ηP＝P当前 / P安全最大,当前场景
100%表示找到该场景自身安全峰值
不等于恢复基准绝对功率170.0 mW
Notes: 本页左侧三联图由Python/Matplotlib直接读取项目CSV生成，并以300 dpi PNG嵌入PPT；没有使用PowerPoint原生图表重绘，也没有人为平移数据。
a图：CASE_000_BASELINE与CASE_FS_M5的离线安全功率扫描，峰值分别为0.9000 MHz/170.0 mW与0.8548 MHz/140.2 mW。
b图：捕获率按当前扰动场景自身的安全最大功率归一化。100%不等于恢复基准绝对功率。
c图：仅绘制CONTROL样本；扫描/试探导致的时间间隔不插值、不连线。fs−5%窗口严格截断在3.200 s之前，避免混入下一扰动场景。
周期扫频在2.4965 s到达峰值并通过稳态验收；P&O在2.4985 s首次到达同一峰位，但未通过连续稳态验收。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\active_stage3_5\stage3_disturbance\stage3_frequency_response_all_cases.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage4_control_timeline.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage5_per_segment_metrics.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\ppt_edit_slide11_python_20260828\figure\slide11_python_charts.png

## Slide 13
按98%功率连续10样本验收，周期扫频在当前参数下最稳健
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
12
策略 | 稳态误差 | 恢复时间 | 未收敛段 | 硬越限
固定0.9 MHz | 30.14% | 345.7 ms | 3 | 0
周期扫频 | 0% | 95.5 ms | 0 | 0
P&O | 0% | 800.0 ms | 7 | 0
Chart: 恢复时间代理 (ms)
| 固定 | 周期扫频 | P&O
恢复时间 | 345.7 | 95.5 | 800
0%只表示尾段达到离线参考点；P&O的800 ms包含7段未收敛惩罚。
结果排序只对当前线性模型、扰动时窗、驻留时间和控制参数成立。
Notes: 这页给出正式验收结论。固定频率稳态误差高；周期扫频在所有扰动段满足验收；P&O尾段可到最优，但7段未满足连续10样本确认。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage5_integrated_strategy_table.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage5_per_segment_metrics.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage4_5_control_report.md

## Slide 14
按98%功率连续10样本验收，周期扫频在当前参数下最稳健
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
12
策略 | 尾段正常控制样本误差 | 恢复时间 | 未收敛段 | 实际硬越限
固定0.9 MHz | 30.14% | 345.7 ms | 3 | 0
周期扫频 | 0% | 95.5 ms | 0 | 0
P&O | 0% | 800.0 ms | 7 | 0
Chart: 恢复时间代理 (ms)
| 固定 | 周期扫频 | P&O
恢复时间 | 345.7 | 95.5 | 800
0%只表示尾段达到离线参考点；P&O的800 ms包含7段未收敛惩罚。
结果排序只对当前线性模型、扰动时窗、驻留时间和控制参数成立。
Notes: 这页给出正式验收结论。固定频率稳态误差高；周期扫频在所有扰动段满足验收；P&O尾段可到最优，但7段未满足连续10样本确认。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage5_integrated_strategy_table.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage5_per_segment_metrics.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage4_5_control_report.md

## Slide 15
文献支持负载影响电学状态，但尚不能建立病变到BVD的一一映射
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
13
文献直接事实
纤维化、钙化、
结构异质性
工程建模假设
fs、Rm、匹配状态
可能变化
待验证
病变类型到BVD参数
的定量映射
当前能力边界
已完成
端口电学模型
准稳态控制原型
未完成
结构模态与声场
热效应与空化
临床效果
文献层、工程假设层、待验证层必须分开
当前模型只讨论特定BVD与扰动范围内的电学稳定性
Notes: 文献可以支持CTO结构异质性及负载变化的物理背景，但不能直接给出病变类型到fs、Rm、C0的定量换算。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\08_结构声场未完成说明\literature_axisymmetric_reproduction_spec.md
- 本项目文献补齐目录中的CTO、治疗超声和前视超声资料；具体DOI需在最终汇报备注中逐条核对。

## Slide 16
电学链条已闭环，真实参数、P&O整定和结构声场仍需继续
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
14
已经证明
v2.1数量级自洽
Python/LTspice实现一致
单因素与组合扰动已完成
选频与保护原型可复现
尚未证明
假设参数代表真实换能器
P_Rm等于声功率
准稳态时间等于硬件响应
任何CTO治疗效果
下一阶段
整定P&O并重新验收
保留相位控制作消融
获取实测阻抗并拟合BVD
建立结构—声场模型
当前结论仅适用于特定假设BVD模型与设定扰动范围
Notes: 结束时保持本页。用三列明确区分已完成、未证明和下一步，不以泛化结论收尾。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\FINAL_COMPLETION_AUDIT_2026-08-15.md
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\08_结构声场未完成说明\README_ANSYS_COMSOL_BLOCKED.md

## Slide 17
备份：v2.1参数均有明确来源类别
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
15
参数 | 数值 | 单位 | 来源类别
目标频段 | 0.8–1.0 | MHz | 用户约束
初始频率 | 0.9 | MHz | 用户约束
端口电压 | 100 / 160上限 | Vpp | 用户约束
端口电流 | 5 / 6上限 | mA RMS | 仿真假设
C₀ | 6.858 | pF | 假设基线
Rₘ | 7.353 | kΩ | 假设基线
Qₘ | 800 | — | 假设基线
Lₘ / Cₘ | 1.040 / 0.0301 | H / pF | 反推基线
Rₛ | 50 | Ω | 仿真假设
Notes: 答疑时用这页回答参数从哪里来。所有数值分成用户约束、假设基线和扫描变量，不能称为实测。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\01_项目口径与参数\v2_1_活动基线参数.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\01_项目口径与参数\v2_1_Qm敏感性参数.csv

## Slide 18
备份：单因素与组合扰动均有编号和复现参数
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
16
单因素最高档
因子 | 最高档
C₀ | +30%
Rₘ | +50%
fₛ | −5%
Rₛ | +20%
Lmatch | +10%
电感Q | 20
统一扰动序列
Baseline → C₀+30% → Rₘ+50% → fₛ−5%
→ Lmatch+10% → QL=20 → Combined High → Baseline
0.9 MHz固定点基线
|Z| ≈ 7.071 kΩ 相位 ≈ −15.916°
P_Rm ≈ 0.170 W I_RMS ≈ 5.000 mA
Vport ≈ 100 Vpp
Notes: 用于回答扰动为何这样选、各场景是否可复现，以及基准0.9 MHz各指标。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\04_扰动与Qm\stage3_scenario_registry_and_summary.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage4_control_timeline.csv

## Slide 19
备份：三种选频准则优化的是不同目标函数
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
17
准则 | 定义 | 优点 | 主要风险
最大功率 | max P_Rm | 直接对齐控制目标 | 需功率估计
最小相位 | min ¦arg(V/I)¦ | 观测简单 | 可能锁到低功率零相位点
最小反射 | min Γ代理 | 适合匹配评价 | 不一定等于运动支路功率最大
典型反例：fs−5%时，最大功率点0.8550 MHz，最小绝对相位点0.9045 MHz，差49.5 kHz。
Notes: 用于回答为什么主控制目标选择最大功率，而相位和反射只作为对照。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\05_选频准则\stage3_initial_three_criteria.csv

## Slide 20
备份：相位闭环已作为消融保留，但不能替代最大功率准则
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
18
φ = arg(Vport / Iport)
目标相位
−1.0782°
方向由局部 dφ/df 决定
50与100 Hz/°各出现1个错误锁定段
|eφ|小，但 P_Rm < 0.95 P*
Notes: 相位目标不是0度，而是基准受约束最大功率点的相位。局部相位曲线斜率决定更新方向。高增益仍可能错误锁定。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\phase_gain_sweep_summary.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\07_汇报截图\phase_ablation_selected_gain.png

## Slide 21
备份：LTspice GUI、RAW、Log与哈希共同构成运行证据
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
19
证据层级
GUI截图：运行痕迹
RAW文件：数值输出
解析误差：交叉验证
SHA-256：文件追溯
GUI截图本身不是数值正确性的证明
Notes: 用于回应‘是否真的运行LTspice’。截图证明运行痕迹，RAW解析与误差CSV才证明结果一致，哈希用于追溯。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\02_LTspice真实运行
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\SHA256_文件清单.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\07_汇报截图\LTspice_GUI_waveform_mag_phase.png

## Slide 22
备份：控制器比较采用统一且可复现的指标定义
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
20
指标 | 本次定义
P* | 该场景约束下离线高分辨率最大P_Rm
稳态误差 | 最后25% NORMAL控制样本的(1−P/P*)均值
恢复时间 | P≥0.98P*并连续保持10个NORMAL控制样本
过冲 | 相对新场景P*的最大正偏差
频率饱和 | 频率停留在0.8或1.0 MHz边界的时间
错误相位锁定 | 相位误差达标但P_Rm<0.95P*
130 Vpp/5.5 mA为软触发；160 Vpp/6 mA为硬限。均为本次仿真假设，待实测确认。
Notes: 用于回答恢复时间、稳态误差和错误锁定如何定义。强调所有策略用相同定义。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\01_项目口径与参数\03_Codex任务说明_修订版_v2_1.md
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\06_控制与保护\stage4_5_control_report.md

## Slide 23
备份：每张图都能追溯到参数、脚本和原始输出
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
21
参数CSV
场景注册表
Python脚本
LTspice .cir
.raw / .log
控制时序CSV
汇总CSV
指标表
PNG/PDF/SVG
PPT图表
README_汇报工作痕迹索引.md
SHA256_文件清单.csv
图表不是孤立截图，而是可重新运行的产物
Notes: 用于回答复现性和文件组织。展示从参数到图表的完整链条。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\README_汇报工作痕迹索引.md
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\SHA256_文件清单.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\09_复现脚本

## Slide 24
备份：结构—声场结果尚未完成，当前只能给出输入与验收清单
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
22
建模输入
• 几何尺寸与完整模型树
• 压电材料矩阵与极化方向
• 电极、机械、耦合面和PML
• 粗/中/细三档网格
• 模态频率与关键模态形状
必须保留的结果证据
• 端口阻抗/导纳曲线
• 位移幅值与相位
• 声压云图与轴向曲线
• 网格收敛表
• Solver Log正常结束页面
当前没有真实ANSYS/COMSOL截图，不得生成伪造云图填充汇报
Notes: 这页用于坦诚说明结构声场尚未完成，并列出下一阶段需要自己从ANSYS/COMSOL截图保存的证据。
[Sources]
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\08_结构声场未完成说明\GUI_evidence_capture_checklist.md
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\08_结构声场未完成说明\solver_input_requirements.csv
- C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\report_evidence_final\08_结构声场未完成说明\README_ANSYS_COMSOL_BLOCKED.md