## Slide 1
CTO超声换能器虚拟阻抗建模
与自适应驱动控制
第一月：BVD建模、阻抗匹配、扰动分析与控制原型
第一月工作汇报（补充审计版） | 2026.09
端口电学模型与准稳态控制，不涉及治疗效果结论
1
Notes: 【建议时长】20 秒
【本页结论】本月完成的是假设BVD模型下的电学建模、匹配、扰动与带约束控制验证，不是实物或临床验证。
【逐字讲稿】各位老师好，我汇报的题目是CTO超声换能器虚拟阻抗建模与自适应驱动控制。第一月工作的核心不是宣称已经得到真实换能器性能，而是建立一条可复现、可审计的虚拟电学链路：从BVD等效电路、L型匹配、参数扰动，到选频、保护和控制策略比较。全篇数值均按文献参考值、假设基线值或扫描变量分类；结构声场、实物换能器和临床结论不在本月证据范围内。
【看图顺序】先报题目，再主动声明模型边界，最后给出本月主线。
【口径与限制】“CTO”只是应用背景；当前结论仅属于特定小信号线性电学模型。
【教授可能追问】你现在做的是器械设计、软件平台，还是理论模型？
【建议回答】当前是可调参数的虚拟电学仿真与控制原型平台。它能生成可复现数据和控制比较，但尚不是完整功放、结构声场模型或临床器械。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/config.yaml
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO超声换能器虚拟阻抗建模与自适应驱动控制_第一月计划书.docx

## Slide 2
固定0.9 MHz未必能在阻抗漂移后维持最佳电学工作点
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
2
假设BVD
模型
L型匹配
参数扰动
阻抗与功率
选频与保护
小信号线性等效电路
参数为假设基线或扫描变量
不计算声压、温升、空化或临床效果
Notes: 【建议时长】35秒
【本页结论】研究问题是负载等效参数漂移后，如何重新找到受约束的高功率工作点。
【逐字讲稿】项目从一个具体问题出发：换能器等效谐振频率、静态电容或机械损耗变化后，固定0.9 MHz可能偏离当前场景的安全功率峰。为此我把问题拆成五段：BVD给出负载频响；L型网络完成基线窄带匹配；扰动模块改变单一或组合参数；虚拟测量计算阻抗、相位和功率；控制器在0.8到1.0 MHz内选频，并由保护状态机限制幅度。这里优化目标是当前场景的电学有功功率代理，同时满足电压和电流约束。
【看图顺序】沿流程箭头从左到右讲；强调“先模型、后扰动、再控制”。
【口径与限制】最大化的是模型内电学功率代理，不是声功率或治疗效果。
【教授可能追问】为什么不直接用相位等于零作为谐振点？
【建议回答】因为匹配网络改变了测量端口，而且最小相位、最小反射和最大功率对应不同目标函数；后续扫频结果显示它们不总是重合。
【模糊推测】真实负载变化可能表现为BVD参数漂移；具体病变或介质变化与各BVD参数的定量映射尚无实测标定。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/config.yaml
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/docs/NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md

## Slide 3
旧参数无法同时满足100 Vpp、5 mA与100 Ω串联谐振
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
3
旧参数的数量级冲突
V_RMS = 100/(2√2) = 35.36 V
若串联谐振时 Rm = 100 Ω
I_RMS ≈ 353.6 mA
P ≈ 12.5 W
与约5 mA、0.17 W目标明显冲突
v2.1假设基线
C₀ = 6.858 pF
Rₘ = 7.353 kΩ
Qₘ = 800
Lₘ = 1.040 H
Cₘ = 0.0301 pF
fₛ = 0.9 MHz
数量级自洽的虚拟模型，非实测辨识参数
Notes: 【建议时长】55秒
【本页结论】先消除旧参数的物理冲突，再把v2.1参数明确降格为假设基线。
【逐字讲稿】这一页是模型自洽性审计。100 Vpp正弦电压对应35.36 V RMS。如果换能器在0.9 MHz正好处于串联谐振且运动支路电阻只有100欧姆，那么电流约353.6 mA RMS、耗散约12.5 W，这与约5 mA和0.1到0.17 W完全冲突。因此不能同时保留这些条件。v2.1采用反向约束：在100 Vpp、约5 mA的假设工作点附近令端口阻抗约7.07 kΩ，并得到Rm约7.353 kΩ等一组假设参数。它们只用于验证流程和控制逻辑，不能写成真实器件参数。
【看图顺序】先读左侧三行换算，再指出矛盾，最后读右侧v2.1假设基线。
【口径与限制】功率上限0.1768 VA来自视在功率；实际有功功率还要乘功率因数。
【教授可能追问】为什么把Rm设到千欧量级，是否符合真实换能器？
【建议回答】它是满足本次电压、电流量级约束的数学假设，不声称符合真实器件。下一阶段必须用阻抗分析仪数据拟合BVD参数。
【模糊推测】无；本页是单位换算和模型内代数一致性。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/config.yaml
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage1/stage1_resonance_summary.csv

## Slide 4
10 Hz网格下，Python与LTspice结果数值一致
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
4
0.5–1.5 MHz
100001点｜Δf=10 Hz
1.36×10⁻⁷
最大|Z|相对误差
< 10 Hz
峰位差（网格分辨率内）
LTspice：.cir→.raw
Python：解析模型
同网格逐点比较
实现一致 ≠ 参数真实
Notes: 【建议时长】40秒
【本页结论】解析模型与LTspice网表在同一拓扑和参数下实现一致。
【逐字讲稿】阶段一先做裸BVD验证，频率范围0.5到1.5 MHz，共100001个点，对应10 Hz网格。Python按复阻抗公式直接计算，LTspice用AC小信号网表求解。两条曲线在图上重合，最大阻抗幅值相对误差约1.36乘10的负7次方，峰位差小于一个10 Hz网格。这个结果证明两套实现对同一电路的计算一致；它只验证代码和网表，没有验证假设参数代表真实换能器。
【看图顺序】先说明扫描设置，再看曲线重合，最后读误差框和结论边界。
【口径与限制】峰位差“小于10 Hz”受离散网格限制，不能解读为器件频率精度。
【教授可能追问】为什么误差这么小，是否存在同源公式自证？
【建议回答】Python与LTspice是独立求解路径，但拓扑与参数来自同一配置。极小误差说明实现一致，仍需实测数据做外部有效性验证。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/evidence/ltspice/stage1/V2_1_STAGE1_audit.json
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage1/stage1_resonance_summary.csv

## Slide 5
同一源条件下，L型匹配使0.9 MHz的有功功率达到约32.8倍
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
5
Lmatch ≈ 106.726 μH
Cmatch ≈ 283.599 pF
设计中心：0.9 MHz
0.9000 MHz
未匹配 5.186 mW
有损匹配 170.0 mW
比值约32.8倍
结果限于假设BVD电学模型
32.8倍不代表电声效率增益
冻结戴维南源：6.217 V RMS，Rs = 50 Ω，全部曲线使用相同源参数
有损匹配工作点
换能器端约100 Vpp
电流约5 mA RMS
Notes: 【建议时长】约60秒
【本页结论】在0.9000 MHz、同一校准戴维南源和50 Ω源阻抗条件下，v2.1有损L型匹配使P_Rm达到未匹配时的约32.8倍。
【逐字讲稿】这一页比较匹配网络本身带来的变化。全部曲线使用同一个冻结戴维南源，源电压约6.217 V RMS，源阻抗50欧姆。这里的6.217 V是理想源的有效值，100 Vpp则是加入有损匹配后在0.9 MHz得到的换能器端电压，二者测量位置和单位都不同。上图灰色虚线表示未匹配，橙色实线表示v2.1有损匹配，蓝色点线是理想无额外寄生损耗的匹配参考。在相同的0.9000 MHz处，P_Rm从5.186毫瓦提高到170.0毫瓦，约为原来的32.8倍。下图显示匹配网络输入端的反射代理，其定义使用50欧姆实参考阻抗。当前曲线来自已保存的LTspice频域结果，按线性模型的源幅度平方关系换算到统一的校准源条件。P_Rm表示BVD机械支路电阻的有功耗散，不能直接等同于声功率。
【看图顺序】先读源条件。上图在0.9000 MHz比较未匹配与有损匹配的功率。再看下图输入反射代理。最后区分源电压和换能器端电压。
【数值口径】计算使用Vs=6.217360894531728 V RMS，Rs=50 Ω，显示时将Vs取为6.217。已保存的1 V RMS源数据统一乘Vs²=38.65557649285237得到当前功率。未匹配5.186363126 mW，有损匹配169.999953760 mW，比值32.778258990。归一化的0.134168562 mW和4.397811886 mW仅用于换算说明，不与当前工作点交叉比较。
【电压位置】本页100 Vpp、约5 mA RMS仅描述有损匹配在0.9000 MHz的换能器端工作点，不表示全频段端电压恒定，也不是戴维南源电压。全部曲线冻结同一源参数，没有逐频调整源幅度。
【反射代理】Gamma=abs((Zin-50)/(Zin+50))，Zin为源电阻之后、匹配网络输入端阻抗。线性模型下该代理不随整体源幅度缩放而变化。它不是反射功率的瓦特值。
【参数与限制】Lmatch约106.726 μH，Cmatch约283.599 pF，实际有损网络另含ESR。此处使用假设BVD模型参数，非实测。32.8倍是该工作点的P_Rm比值，不能解释为电声效率增益或临床效应。
【教授可能追问】为什么1 V RMS仿真结果能换算到约6.217 V RMS？
【建议回答】当前电路为线性AC模型，全部电压和电流相量随源幅度成比例，复功率随源幅度平方变化。对所有电路统一使用同一个幅度系数，阻抗、相位和反射代理不变。170 mW对应校准后的源条件，不能标成1 V RMS源条件的直接结果。
【模糊推测】本页不对P_Rm与实际声功率的关系作定量推测。该关系尚需机电声耦合模型和实验标定验证。
[Sources]
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/evidence/ltspice/stage2/stage2_audit.json
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/outputs/v2_self_consistent_rebuild/stage2_matching/stage2_匹配前后特征汇总.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/outputs/v2_self_consistent_rebuild/stage2_matching/stage2_LTspice逐频数据.csv

## Slide 6
0.9 MHz处：理想匹配接近50 Ω，有损匹配保留小量失配
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
6
0.9 MHz固定频点
同一1 Vrms Thevenin源｜Rs=50 Ω
有损：56.70 Ω ∠−1.08°
理想匹配≈50 Ω纯电阻；考虑ESR后为56.686−j1.067 Ω｜完整0.8–1.0 MHz曲线见备份页
Chart: 匹配后输入阻抗幅值（匹配前量级见右表）
0.9 MHz | 0 | 65
Chart: 输入阻抗相位
0.9 MHz | -100 | 100
指标 | 匹配前 | 理想匹配 | 有损匹配
¦Z¦ / Ω | 7071.1 | 50.000 | 56.696
ReZ / Ω | 6800.0 | 50.000 | 56.686
ImZ / Ω | −1939.1 | ≈0 | −1.067
相位 / ° | −15.916 | ≈0 | −1.078
Notes: 【建议时长】55秒
【本页结论】匹配指标必须明确测点：本页讨论戴维南源看到的匹配网络输入阻抗Zin。
【逐字讲稿】这一页专门统一阻抗和相位测点。匹配前，源看到的网络输入阻抗约为6800减j1939欧姆。理想匹配在0.9 MHz附近接近50欧姆；加入电感损耗后得到56.686减j1.067欧姆，也就是56.70欧姆、相位约负1.08度。这里的相位是匹配网络输入相位arg Zin，不是换能器BVD端口相位。两者中间隔着匹配网络，所以数值可以明显不同。后面的相位控制消融也使用arg Zin，并以基准安全功率峰处的负1.0782度为目标。
【看图顺序】先指出测点位置，再比较匹配前、理想匹配和有损匹配三个复阻抗。
【口径与限制】50欧姆是本次假设的戴维南源阻抗，待真实驱动链路确认。
【教授可能追问】为什么换能器端口相位约负16度，而这里接近零？
【建议回答】匹配电感和电容补偿了负载的虚部；源侧Zin相位接近零不意味着换能器自身端口阻抗相位也接近零。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage2/stage2_matching_summary.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/outputs/v2_self_consistent_rebuild/active_stage3_5/model_v2_1.py

## Slide 7
fs主导峰位，Rm与匹配损耗主要改变峰高和峰宽
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
7
最高档扰动 | 峰位变化 | 峰高变化 | 峰宽变化
C₀ +30% | 0.0 kHz | −0.15% | −0.16%
Rₘ +50% | 0.0 kHz | −6.36% | +26.50%
fₛ −5% | −45.2 kHz | −17.51% | −29.85%
Rₛ +20% | 0.0 kHz | −16.40% | −7.24%
Lmatch +10% | +0.3 kHz | −14.80% | −23.56%
电感Q = 20 | 0.0 kHz | −33.50% | −14.30%
控制含义
1 先捕获峰位漂移
2 再处理峰高损失
3 按峰宽选择步长
最大峰位变化
−45.2 kHz
Notes: 【建议时长】55秒
【本页结论】单因素扫描把“谁引起峰移、谁改变峰形”从组合失配中分离出来。
【逐字讲稿】这张三层柱图分别给出峰值频率偏移、峰高变化和半高宽变化。最明显的峰位变化来自串联谐振频率下降：fs减5%使安全功率峰约下移45.2 kHz。Rm增加50%时峰位基本不变，但峰高下降约6.36%、半高宽增加约26.5%。匹配电感和电感Q变化主要改变峰高与峰宽，并可能造成小量峰移。C0在本次范围内对功率峰影响很小，所以柱几乎贴近零；这不是没有计算，而是曲线高度重合。
【看图顺序】从上到下：峰位、峰高、峰宽；每层只点出影响最大的两个因素。
【口径与限制】所有百分比都相对于v2.1基线，并在同一冻结源和匹配网络下计算。
【教授可能追问】为什么图里有的因素没有明显柱形？
【建议回答】数值接近零或被纵轴量程压缩。精确值在趋势表和场景CSV中，不能把视觉上看不见误认为没有仿真。
【模糊推测】真实器件中C0影响可能更强，取决于其实际量级、匹配拓扑和寄生参数；本页不能外推。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_trend_table.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_scenario_registry_and_summary.csv

## Slide 8
机械支路电容 Cm 增大使功率峰下移并降低峰高
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
8
关键结论
峰位总移 −78.6 kHz
峰高变化 −43.3%
未保护扫频 Vpp > 160 V
Cm-only是原始元件单因素；
派生 fs、Qm 会同时变化。
Notes: 【建议时长】55秒
【本页结论】Cm-only正式扫描显示峰位按1/√Cm规律下移，但派生fs与Qm会同步变化。
【逐字讲稿】这里补齐机械支路电容Cm的独立元件扫描。基线峰为0.9000 MHz、170.0 mW；Cm增加5%、10%和20%后，峰位分别约为0.8781、0.8579和0.8214 MHz，峰高分别约164.3、144.3和96.4 mW。总峰移约负78.6 kHz，峰高下降约43.3%。方向与串联谐振频率反比于Cm平方根一致。需要特别说明：这是原始元件层面的Cm-only；因为Lm和Rm被冻结，派生的fs和Qm并不保持不变。未保护的全频a=1扫描还存在Vpp超过160 V的区间，所以安全控制不能直接照搬离线曲线。
【看图顺序】先沿不同颜色找峰位置，再读右侧峰移和峰高摘要，最后说明下方电压电流限制。
【口径与限制】峰值频率按0.1 kHz扫描分辨率保留4位MHz；更高小数不代表更高测量精度。
【教授可能追问】Cm-only为什么不等于只改变谐振频率？
【建议回答】元件只改Cm，但fs=1/(2π√LmCm)、Qm=ωsLm/Rm，因此派生量会变化。若要纯fs扰动，应按约束联合重算Lm和Cm。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_cm_only_power_safety_summary.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/figures/stage3_disturbance/cm_only/stage3_07_cm_only_power_and_electrical_limits.png

## Slide 9
Qm越高，功率峰越窄，选频步长和频率抖动要求越严格
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
9
FWHM
Qm=500
3.451 kHz
Qm=800
2.144 kHz
Qm=1000
1.713 kHz
高Q不自动代表系统更好；
它意味着更严格的频率分辨率。
Notes: 【建议时长】45秒
【本页结论】高Qm提高频率选择性，但并不自动代表系统整体更优。
【逐字讲稿】Qm敏感性采用500、800、1000三档，并保持fs、Rm和C0不变，通过重新计算Lm和Cm实现。三档峰高都约为170 mW，但半高宽从3.451 kHz缩小到2.144和1.713 kHz。也就是说，高Qm使功率峰更尖，对扫频步长、频率噪声和控制驻留时间提出更严格要求。这里不能把高Q简单解释为系统更好，因为窄峰可能降低扰动后的捕获鲁棒性。
【看图顺序】先看上方功率峰变窄，再看下方阻抗细节，最后读右侧FWHM数值。
【口径与限制】三档是敏感性变体，不是三个实测器件。
【教授可能追问】为什么峰高基本不变、峰宽却变化？
【建议回答】本扫描固定了基准峰处的关键阻性量和谐振频率，Qm主要改变频率选择性，因此峰宽变化更明显。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_Qm_500_800_1000_summary.csv

## Slide 10
零相位不保证最大功率，相位闭环不能无条件以0°为目标
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
10
基准场景
fs −5%场景
最大功率
0.8550 MHz
最小相位
0.9045 MHz
频率差
约49.5 kHz
相位可作为观测量，但目标应来自受约束最大功率点
最大功率点 ≈ 最小反射点
Notes: 【建议时长】60秒
【本页结论】最大功率、最小绝对相位和最小反射代理是三个不同优化问题。
【逐字讲稿】在每个场景中我先做0.84到0.96 MHz的离线局部扫频，并分别寻找三个特征点。基准场景下，最大功率和最小反射都在约0.900 MHz，而最小绝对输入相位在约0.907 MHz。fs减5%场景在0.5 kHz网格上，最大功率为0.8550 MHz，但最小相位仍在0.9045 MHz，相差49.5 kHz。这里0.8550是粗网格选点；更高分辨率复算得到0.8548 MHz，两者不矛盾。因此相位闭环若以0度为目标，可能锁到低功率点。
【看图顺序】先看基准三点是否重合，再看扰动场景三点分离，最后读49.5 kHz差值。
【口径与限制】图中的相位是匹配网络输入相位；反射量是50欧姆参考下的代理值，不是方向耦合器实测反射功率。
【教授可能追问】既然相位不可靠，为什么还保留相位控制？
【建议回答】它作为计划书要求的消融对照，用基准最大功率点相位作目标并加入局部斜率符号；正式推荐策略仍是直接以功率为目标的扫描辅助P&O。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_selection/stage3_initial_three_criteria.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_selection/stage3_three_criteria_all_scenarios.csv

## Slide 11
窗口决定能否捕获漂移峰，步长决定精度与扫描代价
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
11
推荐离线组合
±50 kHz、1 kHz步长
101点，152ms代理时间
大扰动：宽窗口粗扫
接近峰值：缩窗并细化至0.1–1 kHz
Notes: 【建议时长】50秒
【本页结论】采用宽窗口粗捕获、窄窗口细化，比固定单一网格更合理。
【逐字讲稿】我比较了0.1、0.5、1和2 kHz步长，以及正负20、50和100 kHz窗口。窗口太窄时，真实峰落在窗外，步长再细也没有意义；窗口扩大后，点数和代理扫描时间增加。图中的时间按每点1.5 ms驻留计算，是算法比较用假设，不是硬件测得。当前代表性设置推荐正负50 kHz、1 kHz步长，共101点、约152 ms代理时间；但汇总表显示它并不能保证覆盖所有极端场景，正负100 kHz才覆盖本次完整场景集。因此控制器采用异常后较宽粗扫，再在候选峰附近缩窗细化。
【看图顺序】先看窗口是否漏峰，再看步长带来的误差，最后看扫描点数与时间。
【口径与限制】1.5 ms每点是【假设控制参数】，真实扫描时间要由测量稳定时间和硬件通信延迟决定。
【教授可能追问】为什么最终不是直接用0.1 kHz、正负100 kHz？
【建议回答】那样精度高但点数和时间开销大。分级扫描先保证捕获，再局部细化，能在覆盖率与代价之间折中。
【模糊推测】真实硬件的最优驻留时间可能显著不同，需用测量噪声和响应时间重新整定。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_selection/stage3_window_step_aggregate.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_selection/stage3_window_step_tradeoff.csv

## Slide 12
硬触发后停机保持，渐升幅度期间冻结频率
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
12
NORMAL
HARD_TRIP
RECOVERY
HOLD
RAMP_UP
另有软限幅分支
SOFT_FOLDBACK
假设软阈值：130 Vpp / 5.5 mA RMS 硬边界：160 Vpp / 6 mA RMS
硬触发路径示意
低幅扫描也会
使电压、电流下降
Notes: 【建议时长】约65秒
【本页结论】在fs减5%的扰动段，模型执行硬触发、保持及幅度恢复。扫描也占用时间并暂时降低驱动幅度。
【逐字讲稿】本页和后两页使用同一份保存的控制时序。图中2.400秒开始进入fs减5%的场景，三种策略经历相同的绝对时间扰动。三幅曲线分别是换能器端电压、电流和幅度命令。模型判断当前驱动在新负载下超过允许范围后，进入HARD_TRIP并将幅度置零，然后进入RECOVERY_HOLD，再逐步恢复幅度。在硬保持、恢复保持和幅度渐升阶段，控制器冻结调频。固定频率策略恢复后仍停在0.9 MHz，并受到软限幅约束。两种自适应策略还要执行低幅扫描，随后在新峰位继续恢复幅度。因此电压或电流下降可能来自保护，也可能来自扫描，不能只凭曲线形状判断保护状态。
【看图顺序】先看2.400秒的扰动线，再对齐电压、电流及幅度的置零段。随后看保持、渐升和低幅扫描。左侧仅示意硬触发路径，恢复过程中还可能进入SOFT_FOLDBACK分支。
【记录与时序】控制采样步长20 ms，扫描点驻留1.5 ms。控制时序采用离散准稳态模型，图上折线按记录duration_s保持值绘制，不是瞬态振荡或真实LTspice瞬态波形。固定、周期扫频、P&O在本段首次硬触发记录分别约为2.4000、2.4175、2.4195秒，差异与各策略当时的采样/扫描时序有关。
【保护边界】电压160 Vpp为用户给定仿真边界，电流6 mA RMS为假设硬限。130 Vpp及5.5 mA RMS为假设软触发阈值。本图显示保护处理后的保存样本。未观察到保存样本的硬越限，不证明实物系统在传感、执行延迟和电气瞬态下绝不越限。
【实现限制】允许幅度由当前线性模型计算。低幅扫描点尚未逐点复用与普通控制样本完全相同的保护状态更新流程，现有结果不能作为任意扩展场景的硬件安全保证。
【教授可能追问】为什么幅度下降后还有扫描？
【建议回答】保护优先恢复到允许范围，随后才允许低幅重捕获。扫描使用a=0.4，所以在图中也会出现幅度降低。不能将这些区间全部归因于foldback。
【模糊推测】将本页结果推广到真实功放或换能器安全性属于未验证推断，本页不作该结论。
[Sources]
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage4_control_timeline.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage5_per_segment_metrics.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage5_integrated_strategy_table.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage4_5_audit.json
控制时序快照 SHA-256：a734eca013d415f7a875c2785068745cd80ad811d7284e893bbcd1e974c5f0a0
三页使用同一份控制时序及其复算一致的汇总结果。离线功率曲线的安全最优值与该时序的参考值逐场景核对一致。

## Slide 13
控制已从“找峰值”升级为带频率、幅度与保护约束的问题
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
13
已接入约束
0.8–1.0 MHz硬边界
130/160 Vpp软/硬限
5.5/6.0 mA RMS软/硬限
幅度0–1与foldback
保存结果审计
1795条控制时序
峰值Vpp = 130 V
峰值电流 = 5.124 mA
实际硬越限 = 0
仍有缺口
反射代理仅参与检测
没有独立反射硬限
没有壁面声压代理
不是硬件安全验证
当前是带约束的电学准稳态控制，不是无约束离线argmax，也不是完整功放或声场控制
Notes: 【建议时长】45秒
【本页结论】保存的控制时序证明约束已真正进入算法，但反射独立上限和声学约束仍缺失。
【逐字讲稿】为了检验控制是否只是离线argmax，我审计了1795条保存时序。频率始终受0.8到1.0 MHz硬边界限制，幅度命令在0到1之间，并接入130/160 Vpp与5.5/6 mA软硬阈值。全序列峰值电压为130 Vpp、峰值电流为5.124 mA，实际硬越限为零。需要坦白的是，反射代理目前只参与异常投票和重捕获触发，没有独立反射硬上限；壁面声压代理也尚不可用。因此这已经是带电学约束的控制，但还不是完整多物理场安全控制。
【看图顺序】左列讲已接入约束，中列读审计数字，右列主动讲缺口。
【口径与限制】“实际硬越限为零”指这批仿真时序，不等于实物硬件安全。
【教授可能追问】反射功率异常升高的问题是否已经解决？
【建议回答】目前解决到检测层：计算并监测反射代理，用于触发重捕获；尚未定义经实测标定的独立硬上限，这是下一阶段缺口。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/audits/constrained_control_audit.json
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/audits/plan_control_coupling_audit.json

## Slide 14
到达0.8548 MHz新峰位，尚未满足连续稳态验收
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
14
fs−5%验收窗口
2.400–3.200 s
连续10个CONTROL样本
NORMAL、未冻结、捕获率≥98%
相邻控制样本间隔≤30 ms
周期扫频：未通过
到达峰位 0.8548 MHz
尾段捕获率 100%
合格连续样本 6 / 10
P&O：未通过
到达峰位 0.8548 MHz
尾段捕获率 100%
合格连续样本 9 / 10
100%按当前场景安全峰值归一化
对应约140.2 mW
不等于恢复基准170.0 mW
Notes: 【建议时长】约80秒
【本页结论】两种自适应策略均到达0.8548 MHz附近的新峰位，但在2.400至3.200秒窗口内均未满足连续稳态验收。
【逐字讲稿】先看上图离线安全功率曲线。基准峰位为0.9000 MHz、170.0 mW，fs减5%后的峰位为0.8548 MHz、140.2 mW，峰位下降45.2 kHz。中图显示当前保存时序的功率捕获率，包含保护、扫描和恢复阶段的数据。捕获率的分母是当前场景自身的安全最大功率，所以100%对应这个扰动场景约140.2 mW的峰值，并不表示恢复到了基准170.0 mW。下图只显示CONTROL样本的频率，在扫描区间断线。周期扫频和扫描辅助P&O都到达了新峰位，但这与通过连续稳态验收不同。判据要求连续10个合格控制样本。在本段结束前，周期扫频只有6个，P&O只有9个，因此两者均未通过。
【严格判据】CONTROL样本必须处于NORMAL，frequency_frozen=0，安全功率捕获率不低于98%。相邻控制样本时间间隔还需不超过30 ms。RAMP_UP中达到98%的样本不计为合格，扫描或试探造成的间隔也可能打断连续计数。
【本段数据】周期扫频首次在新峰位形成CONTROL记录的时刻为2.9770秒，此时仍在RAMP_UP。首个合格NORMAL样本为3.0970秒，本段最长连续合格序列为6个。P&O对应时刻为2.9190秒与3.0390秒，最长连续序列为9个。两者尾段捕获率均为100%，settled均为0，recovery_time_ms均为空。首次到达峰位、首次满足功率阈值和完成连续验收是三个不同事件。
【原因边界】保护保持、恢复渐升和扫描已经占用了当前0.8秒扰动窗口，剩余时间不足以获得10个连续合格样本。不能仅将本段P&O未通过验收归因于周期性试探。
【教授可能追问】P&O只差一个样本，能否算已经稳定？
【建议回答】按事先设定的10样本判据，9个仍未通过。这是当前窗口内证据不足，不等同于证明系统发散或永远不能收敛。若要考察更长扰动驻留时间，应作为单独新实验，保留当前未通过结果。
【模糊推测】延长窗口后可能通过，但当前记录未验证该推断。不能补画第10个样本。
[Sources]
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage4_control_timeline.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage5_per_segment_metrics.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage5_integrated_strategy_table.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage4_5_audit.json
控制时序快照 SHA-256：a734eca013d415f7a875c2785068745cd80ad811d7284e893bbcd1e974c5f0a0
三页使用同一份控制时序及其复算一致的汇总结果。离线功率曲线的安全最优值与该时序的参考值逐场景核对一致。
C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\outputs\v2_self_consistent_rebuild\active_stage3_5\stage3_disturbance\stage3_frequency_response_all_cases.csv

## Slide 15
尾段误差为零，仍可能未通过连续稳态验收
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
15
策略 | 尾段误差* | 恢复指标* 含惩罚 / ms | 未通过段 | 硬越限*
固定0.9 MHz | 30.14% | 345.7 | 3 / 7 | 0
周期扫频 | 0% | 409.0 | 2 / 7 | 0
扫描辅助P&O | 0% | 458.9 | 3 / 7 | 0
Chart: 恢复时间代理 (ms)
| 固定0.9 MHz | 周期扫频 | 扫描辅助P&O
恢复时间 | 345.7 | 409 | 458.9
尾段误差仅统计选定控制样本，不能代表全时段功率损失。
未通过段按800 ms计入平均恢复指标，不能据此单独排序。
硬越限为保护处理后保存样本的统计，与HARD_TRIP次数不同。
平均恢复指标（ms，含惩罚）
Notes: 【建议时长】约70秒
【本页结论】同一批保存结果中，周期扫频与P&O的筛选尾段误差为零，但分别有2段和3段未通过连续验收。该表不能单独支持总体最优结论。
【逐字讲稿】综合结果由前两页同一份控制时序复算得到，覆盖初始基准之后的7个时间段。固定频率策略的平均尾段误差为30.14%，周期扫频与P&O为0%。但尾段误差和连续验收是不同指标，周期扫频仍有2段、P&O有3段未通过。右侧柱图为含惩罚的平均恢复指标，分别为345.7、409.0和458.9毫秒。它对未通过的时间段使用800毫秒惩罚值，所以不能把这些数值解释为每段都实际恢复所需的时间。三种策略的保护处理后保存样本均无硬越限。本表反映当前模型和参数下的部分控制表现，尚不能据此给出总体优劣排名。
【尾段误差的实际实现】每段优先选取最后25%时间内处于NORMAL且频率未冻结的CONTROL样本。若没有这些样本，则依次回退到该段最后5个NORMAL样本，或最后5个CONTROL样本。对选中样本计算平均捕获率，再计算相对当前场景安全功率参考的误差。因此零尾段误差不等于全时段零功率损失，也不等于通过连续10样本验收。
【恢复指标的实际实现】对通过的段，记录首个满足10个连续合格控制样本窗口的起点相对扰动开始时刻的延迟；这是完成连续验收后的回溯起点，不是第10个样本的确认时刻。对未通过的段赋值800 ms，再对7段取平均。
【安全计数口径】本表硬越限为保护处理后保存样本的电压/电流硬越限次数，不是HARD_TRIP事件次数。固定策略本批次硬触发1次，周期扫频和P&O各2次。已保存样本硬越限为0与发生过硬触发并不矛盾。
【教授可能追问】为什么周期扫频的尾段误差为零，第14页仍然未通过？
【建议回答】第14页尾段的6个合格样本都位于安全功率峰，因此它们的平均误差可以为零。但验收需要10个连续样本，6个不足。一个指标描述选中样本的功率水平，另一个指标描述持续保持证据。
【评价边界】尚需结合全时段能量、扫描成本、更多扰动场景和统一的相位闭环比较，才能讨论更全面的策略权衡。这里不将某一指标的领先表述为普遍最优。
【模糊推测】改变驻留时间、噪声或控制参数后的性能变化需要新实验，当前不作定量预测。
[Sources]
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage4_control_timeline.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage5_per_segment_metrics.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage5_integrated_strategy_table.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage4_5_audit.json
控制时序快照 SHA-256：a734eca013d415f7a875c2785068745cd80ad811d7284e893bbcd1e974c5f0a0
三页使用同一份控制时序及其复算一致的汇总结果。离线功率曲线的安全最优值与该时序的参考值逐场景核对一致。

## Slide 16
电—声接口已标准化：COMSOL未运行，但输入合同已就绪
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
16
电学场景
参数CSV
安全工作点
f, Vport∠θ
复端口激励
Vrms exp(+jωt)
声学查找表
ηacoustic(f)
相对声压代理
target / wall
EA_IF_V1.0｜基准+低/中/高组合4条记录｜接口审计 PASS
声学字段：NOT_AVAILABLE（未运行COMSOL）
接口一致不等于声场结果；复端口电压作为FEM激励
Notes: 【建议时长】45秒
【本页结论】已完成电路到FEM的数据字段和相量约定，声学结果仍明确为空。
【逐字讲稿】本月没有运行COMSOL，因此这里不展示声压云图，而是先定义可复现接口。平台从电学场景导出安全工作点、频率以及复端口电压，统一采用RMS和exp正jωt相量约定；预测电流仅作接口校核。EA_IF_V1.0目前包含基准和低中高组合4条记录，字段审计通过。相对声学效率、靶区声压代理和壁面声压代理全部标为NOT_AVAILABLE。接口PASS只表示字段、单位和内部关系一致，不表示已经得到声场结果。
【看图顺序】按左到右数据流讲，读出相量约定，再强调两个NOT_AVAILABLE框。
【口径与限制】FEM输入最终还要与COMSOL/ANSYS中的电极边界、材料极化和谐波约定逐项对齐。
【教授可能追问】既然没有COMSOL，这一页的价值是什么？
【建议回答】先固定接口能避免后续电学量、峰值/RMS和相位符号混乱，并使声场团队可直接读取同一场景工作点。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/interfaces/electro_acoustic_v1/electro_acoustic_interface_audit.json
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/interfaces/electro_acoustic_v1/interface_field_dictionary.csv

## Slide 17
文献支持负载影响电学状态，但尚不能建立病变到BVD的一一映射
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
17
文献直接事实
纤维化、钙化、
结构异质性
工程建模假设
fs、Rm、匹配状态
可能变化
待验证
病变类型到BVD参数
的定量映射
当前能力边界
已完成
端口电学模型
准稳态控制原型
未完成
结构模态与声场
热效应与空化
临床效果
文献层、工程假设层、待验证层必须分开
当前模型只讨论特定BVD与扰动范围内的电学稳定性
Notes: 【建议时长】40秒
【本页结论】文献用于证明研究问题合理，不用于伪造未测的器件参数。
【逐字讲稿】文献部分只承担边界性论证：组织或负载的非均匀性、纤维化和钙化可能改变声传播和换能器负载状态；工程上可以把这种变化抽象成谐振频率、损耗和匹配条件的扰动，用于鲁棒性测试。但目前没有证据把某一种病变直接换算成C0增加多少或Rm增加多少。因此PPT把直接文献事实、工程建模假设和待验证关系分开，不做病变到BVD的一一映射。
【看图顺序】按“文献支持—工程抽象—尚不能证明”三层讲。
【口径与限制】不要在口头汇报中说“钙化导致Rm增加50%”之类定量句子。
【教授可能追问】扰动幅度的医学依据是什么？
【建议回答】当前幅度是扫描变量，用于覆盖控制器压力测试范围，不是从病变分级直接换算。真实映射需负载实验和阻抗测量。
【模糊推测】病变或介质变化可能通过机电负载改变等效BVD参数；具体方向和幅度尚待实验。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/前视超声治疗.pdf
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/High intensity focused ultrasound Physical principles and devices.pdf
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/docs/NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md

## Slide 18
电学与带约束控制已闭环，剩余缺口是实测和结构声场
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
18
本月已完成
v2.1匹配网络与双线验证
C0/Rm/fs/Rs/匹配/ESR/Lm/Cm扫描
低/中/高组合LTspice验证
选频、保护、P&O与相位消融
电—声接口EA_IF_V1.0
仍未证明
假设参数代表实物
P_Rm等于声功率
准稳态时间等于硬件响应
反射代理等于实测反射功率
任何治疗或临床安全结论
下一阶段
实测阻抗并拟合BVD
电压/电流/功率标定
设定独立反射约束
运行结构声场与网格收敛
水听器声场验证
当前结论仅适用于特定假设BVD、v2.1匹配网络和设定扰动范围
Notes: 【建议时长】45秒
【本页结论】本月完成可复现电学闭环；下一阶段用实测和多物理场验证外部有效性。
【逐字讲稿】总结本月：已经完成v2.1匹配网络、Python与LTspice交叉验证，C0、Rm、fs、Rs、匹配参数、ESR、Lm和Cm扫描，低中高组合验证，三种选频准则、保护状态机、扫描辅助P&O以及相位闭环消融，并建立电声接口。尚未证明的是假设参数代表实物、P_Rm等于声功率、准稳态时间等于硬件响应、反射代理等于实测反射功率，以及任何临床或治疗结论。下一阶段优先测阻抗并拟合BVD，再做电压电流功率标定、独立反射约束和结构声场网格收敛。
【看图顺序】左列完成项，中列未证明，右列下一步；最后重复结论边界。
【口径与限制】“闭环”指模型—数据—控制—审计闭环，不是临床闭环。
【教授可能追问】如果下个月只能做一件事，优先级是什么？
【建议回答】优先获得真实复阻抗曲线并拟合BVD，因为它决定匹配网络、扰动范围和控制器评价是否具有外部意义。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/audits/plan_control_coupling_audit.json
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/docs/NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md

## Slide 19
备份：v2.1参数均有明确来源类别
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
19
参数 | 数值 | 单位 | 来源类别
目标频段 | 0.8–1.0 | MHz | 用户约束
初始频率 | 0.9 | MHz | 用户约束
端口电压 | 100 / 160上限 | Vpp | 用户约束
端口电流 | 5 / 6上限 | mA RMS | 仿真假设
C₀ | 6.858 | pF | 假设基线
Rₘ | 7.353 | kΩ | 假设基线
Qₘ | 800 | — | 假设基线
Lₘ / Cₘ | 1.040 / 0.0301 | H / pF | 反推基线
Rₛ | 50 | Ω | 仿真假设
Notes: 【建议时长】答疑30秒
【本页结论】参数来源被强制分为文献参考、假设基线和扫描变量。
【逐字讲稿】如果老师追问参数来源，我展示这张登记表。每一个电路数值都标注来源类别。v2.1的BVD和匹配值是为模型自洽而设的假设基线；扰动比例和控制阈值是扫描变量或假设控制参数；文献只用于说明建模框架和现象背景。没有实测来源的数值不会写成真实器件参数。
【看图顺序】按来源类别列解释，不逐项念完整表格。
【口径与限制】“已登记”不等于“已验证”。
【教授可能追问】哪些参数最需要实测？
【建议回答】优先是复阻抗随频率曲线、源等效阻抗和允许电流；它们决定BVD拟合、匹配和保护阈值。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/config.yaml
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/README.md

## Slide 20
备份：单因素与组合扰动均有编号和复现参数
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
20
单因素最高档
因子 | 最高档
C₀ | +30%
Rₘ | +50%
fₛ | −5%
Rₛ | +20%
Lmatch | +10%
电感Q | 20
统一扰动序列
Baseline → C₀+30% → Rₘ+50% → fₛ−5%
→ Lmatch+10% → QL=20 → Combined High → Baseline
0.9 MHz换能器端口基线（匹配网络后端，非Zin）
|Zport| ≈ 7.071 kΩ 相位 ≈ −15.916°
P_Rm ≈ 0.170 W I_RMS ≈ 5.000 mA
Vport ≈ 100 Vpp
Notes: 【建议时长】答疑40秒
【本页结论】单因素用于归因，组合扰动用于压力测试；统一时间序列保证策略公平比较。
【逐字讲稿】左侧是各单因素最高档，右侧是所有策略共同经历的绝对时间扰动序列。单因素扫描回答峰位、峰高和峰宽分别由谁主导；组合场景检验多参数同时失配时控制器能否恢复。右下角基线明确是匹配网络后端的换能器端口量：约7.071 kΩ、相位负15.916度、P_Rm约0.170 W、电流约5 mA RMS、端口约100 Vpp。它不是源侧Zin；源侧Zin见第6页。
【看图顺序】先左侧单因素，再右上统一序列，最后核对右下测点口径。
【口径与限制】组合扰动等级是人为压力测试组合，不代表临床低中高等级。
【教授可能追问】为什么组合扰动不能替代单因素？
【建议回答】组合只能说明系统失配，无法归因。先做单因素才能解释组合结果，并据此设计检测阈值和扫频范围。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_scenario_registry_and_summary.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage4_control_timeline.csv

## Slide 21
备份：低中高组合均通过LTspice/Python交叉验证
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
21
组合场景 | 真实LTspice/Python交叉验证
低 | 2001点｜最大¦Zin¦相对误差 0.01461%｜PASS
中 | 2001点｜最大¦Zin¦相对误差 0.00751%｜PASS
高 | 2001点｜最大¦Zin¦相对误差 0.00295%｜PASS
运行证据 | .cir / .raw / .log / SHA-256
验收线 | 误差 < 5%
结论边界 | 实现一致，不等于真实器件参数正确
三档误差均远低于5%验收线；这排除了主要实现差异，但不能验证假设参数是真实器件参数。
Notes: 【建议时长】答疑30秒
【本页结论】三档组合场景均有真实LTspice批处理证据，最大Zin误差远低于5%。
【逐字讲稿】低、中、高组合分别在2001个频点进行LTspice与Python对照，最大输入阻抗相对误差约0.01461%、0.00751%和0.00295%，均低于5%验收线。每档保留cir、raw、log和SHA-256。这里能够排除主要代码实现错误，但仍不能验证假设电路参数的真实性。
【看图顺序】读三行误差和PASS，再指向运行证据行。
【口径与限制】误差百分数是数值实现一致性，不是模型预测误差。
【教授可能追问】有没有只展示图片、没有原始仿真的风险？
【建议回答】三档都保留LTspice的RAW和Log，并用哈希登记；PNG只是后处理展示。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_LTspice_cross_validation.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_audit.json

## Slide 22
备份：三种选频准则优化的是不同目标函数
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
22
准则 | 定义 | 优点 | 主要风险
最大功率 | max P_Rm | 直接对齐控制目标 | 需功率估计
最小相位 | min ¦arg(V/I)¦ | 观测简单 | 可能锁到低功率零相位点
最小反射 | min Γ代理 | 适合匹配评价 | 不一定等于运动支路功率最大
典型反例：fs−5%时，最大功率点0.8550 MHz，最小绝对相位点0.9045 MHz，差49.5 kHz。
Notes: 【建议时长】答疑35秒
【本页结论】特征点名称必须连同测点、目标函数和参考阻抗一起报告。
【逐字讲稿】最大功率频率定义为受电压电流约束下P_Rm最大的频点；最小相位频率定义为匹配网络输入相位绝对值最小；最小反射频率定义为相对50欧姆参考阻抗的Gamma代理最小。三者数学目标不同，只有在特定场景中可能重合。因此后续报告不能笼统写“谐振频率”，而要说清是串联谐振、反谐振、相位零点、最小阻抗点还是安全功率峰。
【看图顺序】逐行讲三个argmin/argmax定义，最后总结命名规范。
【口径与限制】反射代理基于简化50欧姆参考，不等于完整功放的实测反射。
【教授可能追问】项目最终以哪个频率作为控制目标？
【建议回答】正式控制目标是当前场景受约束的最大P_Rm频率；相位和反射主要用于状态监测、异常触发和对照。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_selection/stage3_initial_three_criteria.csv

## Slide 23
备份：相位闭环已作为消融保留，但不能替代最大功率准则
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
23
φin = arg(Zin) = arg(Vinput / Isource)
目标相位
−1.0782°
方向由局部 dφ/df 决定
50与100 Hz/°各出现1个错误锁定段
|eφ|小，但 P_Rm < 0.95 P*
Notes: 【建议时长】答疑50秒
【本页结论】相位控制目标是基准安全功率峰处的arg Zin，并用局部斜率决定频率更新方向。
【逐字讲稿】这里修正两个常见问题。第一，相位变量是匹配网络输入相位phi_in等于arg Zin，也就是arg(V_input/I_source)，不是换能器端口Vport/Iport。第二，目标不是零度，而是基准受约束最大功率点处的负1.0782度。更新量还乘局部dphi/df的符号，因为相位曲线在不同频段斜率可能不同。增益5 Hz每度较平稳；50和100 Hz每度各出现1个错误锁定段，即相位误差已小但P_Rm仍低于0.95P星。
【看图顺序】先读相位定义和测点，再看目标值，最后看增益消融与错误锁定提示。
【口径与限制】相位目标来自假设基线场景，负载大幅变化后未必仍对应最大功率。
【教授可能追问】为什么需要sign(dphi/df)？
【建议回答】同一相位误差在正斜率和负斜率区间需要相反的频率修正方向；不乘斜率符号可能把频率推离目标。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/phase_ablation/phase_gain_sweep_summary.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/phase_ablation/phase_ablation_audit.json

## Slide 24
备份：相位闭环仅作计划书补充消融，不替代P&O排名
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
24
策略 | 稳态误差 | 惩罚恢复时间 | 峰值电流 | 实际硬越限
固定0.9 MHz | 30.14% | 345.7 ms | 5.124 mA | 0
周期扫频 | 0% | 409.0 ms | 5.124 mA | 0
相位K5消融 | 39.91% | 374.3 ms | 5.124 mA | 0
Chart: 恢复时间代理 (ms)
| 固定0.9 MHz | 周期扫频 | 相位K5消融
恢复时间 | 345.7 | 409 | 374.3
正式排名第三策略仍为扫描辅助P&O；相位K5不替代P&O结论。
在fs漂移与高组合场景中，相位目标可能对应较低功率工作点。
Notes: 【建议时长】答疑40秒
【本页结论】按计划书口径补齐相位闭环，但当前K5结果弱于周期扫频。
【逐字讲稿】若按计划书原始三策略口径比较固定、周期扫频和相位闭环，固定策略稳态误差30.14%，周期扫频为0，相位K5为39.91%；三者峰值电流均为5.124 mA，实际硬越限为零。相位K5的惩罚恢复时间374.3 ms，但稳态误差较大，因此不能因为时间数字较短就认为更优。正式策略排名仍采用固定、周期扫频和扫描辅助P&O；相位闭环是补充消融。
【看图顺序】先看误差列，再看恢复时间，最后强调正式排名与消融的区别。
【口径与限制】相位K5没有经过面向每个扰动的重新目标整定。
【教授可能追问】为何不把相位闭环作为第三种正式策略？
【建议回答】当前结果证明固定相位目标在峰位漂移场景可能错误锁定。直接以功率为目标的P&O与项目目标更一致，所以相位闭环只作为机制对照。
【模糊推测】若使用在线相位目标重标定或联合功率判据，相位控制表现可能改善；当前尚未验证。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/plan_fixed_periodic_phase_integrated.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/audits/scan_vs_phase_scenario_comparison.csv

## Slide 25
备份：LTspice GUI、RAW、Log与哈希共同构成运行证据
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
25
证据层级
GUI截图：运行痕迹
RAW文件：数值输出
解析误差：交叉验证
SHA-256：文件追溯
GUI截图本身不是数值正确性的证明
Notes: 【建议时长】答疑30秒
【本页结论】可复现证据以网表、RAW、Log和哈希为主，GUI截图是辅助审计材料。
【逐字讲稿】真实运行痕迹分四层：cir或net记录电路与扫描命令；raw保存仿真数值；log或Error Log证明求解器完成；SHA-256证明交付文件未被替换。LTspice GUI截图用于汇报时直观展示软件版本、打开的网表、波形窗口和Error Log，但不能替代RAW和脚本。当前批处理证据已经保存；若需要带软件界面的截图，需要在本机LTspice中打开对应cir和raw后人工截取。
【看图顺序】按证据等级从原始文件到GUI截图讲。
【口径与限制】Python重绘的PNG不能声称是LTspice GUI截图。
【教授可能追问】如何证明不是虚构曲线？
【建议回答】提交可运行网表、原始RAW、Log、解析脚本、逐点误差表和文件哈希，并现场任选场景复跑。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/evidence/ltspice
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/SHA256_文件清单.csv

## Slide 26
备份：控制器比较采用统一且可复现的指标定义
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
26
指标 | 本次定义
P* | 该场景约束下离线高分辨率最大P_Rm
稳态误差 | 最后25% NORMAL控制样本的(1−P/P*)均值
恢复时间 | P≥0.98P*并连续保持10个NORMAL控制样本
过冲 | 相对新场景P*的最大正偏差
频率饱和 | 频率停留在0.8或1.0 MHz边界的时间
错误相位锁定 | 相位误差达标但P_Rm<0.95P*
130 Vpp/5.5 mA为软触发；160 Vpp/6 mA为硬限。均为本次仿真假设，待实测确认。
Notes: 【建议时长】答疑45秒
【本页结论】所有策略使用同一安全功率参考、稳态窗口和恢复判据。
【逐字讲稿】P星定义为每个扰动场景高分辨率离线扫频得到的安全最大P_Rm。稳态误差取该段最后25%且状态为NORMAL的样本平均；恢复要求P_Rm达到0.98P星并连续保持10个NORMAL样本。过冲按相对P星的正偏差计算；频率饱和统计控制频率是否触及0.8或1.0 MHz；错误相位锁定定义为相位误差已达标但功率低于0.95P星。这些口径写入代码和表格，避免策略间更换评价标准。
【看图顺序】先定义P星，再讲稳态误差和恢复，最后讲饱和与错误锁定。
【口径与限制】98%、10样本和尾段25%都是【假设验收阈值】，不是行业标准。
【教授可能追问】未收敛段如何计入平均恢复时间？
【建议回答】采用预先定义的惩罚恢复时间，并同时单列未收敛段数量，避免丢弃失败段后人为美化平均值。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage4_5_audit.json
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage5_integrated_strategy_table.csv

## Slide 27
备份：每张图都能追溯到参数、脚本和原始输出
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
27
参数CSV
场景注册表
Python脚本
LTspice .cir
.raw / .log
控制时序CSV
汇总CSV
指标表
PNG/PDF/SVG
PPT图表
README_汇报工作痕迹索引.md
SHA256_文件清单.csv
图表不是孤立截图，而是可重新运行的产物
Notes: 【建议时长】答疑30秒
【本页结论】平台采用配置—脚本—数据—图片—审计的单向复现链。
【逐字讲稿】所有任务从统一config.yaml读取假设参数和扫描设置，通过run_all.py调用各阶段脚本，输出独立CSV、JSON、PNG和LTspice证据。README说明运行方法，哈希清单登记关键文件。网页只是读取这些结果进行交互展示，不改变正式基准数据；改变侧栏变量时产生的是临时交互场景，不能冒充已登记的正式扫描。
【看图顺序】按流程框从配置到审计讲，最后解释网页与正式结果的关系。
【口径与限制】若修改配置或代码，必须重新运行并更新审计与哈希，不能只替换图片。
【教授可能追问】网页滑块是否会自动改变正式图？
【建议回答】交互页面的即时曲线会随当前变量变化；正式单因素图和汇总表来自已登记场景，只有重新运行流程才更新。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/run_all.py
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/README.md
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/SHA256_文件清单.csv

## Slide 28
备份：结构—声场结果尚未完成，当前只能给出输入与验收清单
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
28
建模输入
• 几何尺寸与完整模型树
• 压电材料矩阵与极化方向
• 电极、机械、耦合面和PML
• 粗/中/细三档网格
• 模态频率与关键模态形状
必须保留的结果证据
• 端口阻抗/导纳曲线
• 位移幅值与相位
• 声压云图与轴向曲线
• 网格收敛表
• Solver Log正常结束页面
当前没有真实ANSYS/COMSOL截图，不得生成伪造云图填充汇报
Notes: 【建议时长】答疑35秒
【本页结论】ANSYS/COMSOL部分尚未完成，不能用示意图代替真实求解结果。
【逐字讲稿】结构声场部分当前只能给出需要建立和留痕的清单：软件版本与许可证、完整模型树、几何尺寸、压电材料矩阵与极化方向、电极和机械边界、耦合面与PML、粗中细三档网格、模态列表和关键模态、端口阻抗或导纳、位移幅相、声压云图与轴向曲线、网格收敛表以及Solver Log正常结束页面。只有这些内容真实运行后，才能把电学接口工作点代入并讨论相对声学效率。
【看图顺序】按建模、网格、求解、结果、收敛和日志六类快速讲。
【口径与限制】本页不包含任何真实ANSYS/COMSOL结果；汇报时不得说“已完成声场验证”。
【教授可能追问】为什么没有声压图？
【建议回答】当前没有可信的几何、材料矩阵和边界条件，也没有完成求解。先保留接口和验收清单，比放置不可追溯的示意云图更严谨。
【模糊推测】后续声场峰值可能与电学P_Rm峰不完全重合；必须由耦合模型或查找表验证。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/interfaces/electro_acoustic_v1/interface_field_dictionary.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/docs/NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md