## Slide 1
CTO超声换能器虚拟阻抗建模
与自适应驱动控制
第一月：BVD建模、阻抗匹配、扰动分析与控制原型
第一月工作汇报（补充审计版） | 2026.09
端口电学模型与准稳态控制，不涉及治疗效果结论
1
Notes: 【建议时长】20 秒
【本页结论】本月完成的是假设BVD模型下的电学建模、匹配、扰动与带约束控制验证，不是实物或临床验证。
【逐字讲稿】各位老师好，我汇报的题目是CTO超声换能器虚拟阻抗建模与自适应驱动控制。第一月工作的核心不是宣称已经得到真实换能器性能，而是建立一条可复现、可审计的虚拟电学链路：从BVD等效电路、L型匹配、参数扰动，到选频、保护和控制策略比较。全篇数值均按文献参考值、假设基线值或扫描变量分类；结构声场、实物换能器和临床结论不在本月证据范围内。
【看图顺序】先报题目，再主动声明模型边界，最后给出本月主线。
【口径与限制】“CTO”只是应用背景；当前结论仅属于特定小信号线性电学模型。
【教授可能追问】你现在做的是器械设计、软件平台，还是理论模型？
【建议回答】当前是可调参数的虚拟电学仿真与控制原型平台。它能生成可复现数据和控制比较，但尚不是完整功放、结构声场模型或临床器械。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/config.yaml
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO超声换能器虚拟阻抗建模与自适应驱动控制_第一月计划书.docx

## Slide 2
固定0.9 MHz未必能在阻抗漂移后维持最佳电学工作点
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
2
假设BVD
模型
L型匹配
参数扰动
阻抗与功率
选频与保护
小信号线性等效电路
参数为假设基线或扫描变量
不计算声压、温升、空化或临床效果
Notes: 【建议时长】35秒
【本页结论】研究问题是负载等效参数漂移后，如何重新找到受约束的高功率工作点。
【逐字讲稿】项目从一个具体问题出发：换能器等效谐振频率、静态电容或机械损耗变化后，固定0.9 MHz可能偏离当前场景的安全功率峰。为此我把问题拆成五段：BVD给出负载频响；L型网络完成基线窄带匹配；扰动模块改变单一或组合参数；虚拟测量计算阻抗、相位和功率；控制器在0.8到1.0 MHz内选频，并由保护状态机限制幅度。这里优化目标是当前场景的电学有功功率代理，同时满足电压和电流约束。
【看图顺序】沿流程箭头从左到右讲；强调“先模型、后扰动、再控制”。
【口径与限制】最大化的是模型内电学功率代理，不是声功率或治疗效果。
【教授可能追问】为什么不直接用相位等于零作为谐振点？
【建议回答】因为匹配网络改变了测量端口，而且最小相位、最小反射和最大功率对应不同目标函数；后续扫频结果显示它们不总是重合。
【模糊推测】真实负载变化可能表现为BVD参数漂移；具体病变或介质变化与各BVD参数的定量映射尚无实测标定。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/config.yaml
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/docs/NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md

## Slide 3
旧参数无法同时满足100 Vpp、5 mA与100 Ω串联谐振
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
3
旧参数的数量级冲突
V_RMS = 100/(2√2) = 35.36 V
若串联谐振时 Rm = 100 Ω
I_RMS ≈ 353.6 mA
P ≈ 12.5 W
与约5 mA、0.17 W目标明显冲突
v2.1假设基线
C₀ = 6.858 pF
Rₘ = 7.353 kΩ
Qₘ = 800
Lₘ = 1.040 H
Cₘ = 0.0301 pF
fₛ = 0.9 MHz
数量级自洽的虚拟模型，非实测辨识参数
Notes: 【建议时长】55秒
【本页结论】先消除旧参数的物理冲突，再把v2.1参数明确降格为假设基线。
【逐字讲稿】这一页是模型自洽性审计。100 Vpp正弦电压对应35.36 V RMS。如果换能器在0.9 MHz正好处于串联谐振且运动支路电阻只有100欧姆，那么电流约353.6 mA RMS、耗散约12.5 W，这与约5 mA和0.1到0.17 W完全冲突。因此不能同时保留这些条件。v2.1采用反向约束：在100 Vpp、约5 mA的假设工作点附近令端口阻抗约7.07 kΩ，并得到Rm约7.353 kΩ等一组假设参数。它们只用于验证流程和控制逻辑，不能写成真实器件参数。
【看图顺序】先读左侧三行换算，再指出矛盾，最后读右侧v2.1假设基线。
【口径与限制】功率上限0.1768 VA来自视在功率；实际有功功率还要乘功率因数。
【教授可能追问】为什么把Rm设到千欧量级，是否符合真实换能器？
【建议回答】它是满足本次电压、电流量级约束的数学假设，不声称符合真实器件。下一阶段必须用阻抗分析仪数据拟合BVD参数。
【模糊推测】无；本页是单位换算和模型内代数一致性。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/config.yaml
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage1/stage1_resonance_summary.csv

## Slide 4
10 Hz网格下，Python与LTspice结果数值一致
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
4
0.5–1.5 MHz
100001点｜Δf=10 Hz
1.36×10⁻⁷
最大|Z|相对误差
< 10 Hz
峰位差（网格分辨率内）
LTspice：.cir→.raw
Python：解析模型
同网格逐点比较
实现一致 ≠ 参数真实
Notes: 【建议时长】40秒
【本页结论】解析模型与LTspice网表在同一拓扑和参数下实现一致。
【逐字讲稿】阶段一先做裸BVD验证，频率范围0.5到1.5 MHz，共100001个点，对应10 Hz网格。Python按复阻抗公式直接计算，LTspice用AC小信号网表求解。两条曲线在图上重合，最大阻抗幅值相对误差约1.36乘10的负7次方，峰位差小于一个10 Hz网格。这个结果证明两套实现对同一电路的计算一致；它只验证代码和网表，没有验证假设参数代表真实换能器。
【看图顺序】先说明扫描设置，再看曲线重合，最后读误差框和结论边界。
【口径与限制】峰位差“小于10 Hz”受离散网格限制，不能解读为器件频率精度。
【教授可能追问】为什么误差这么小，是否存在同源公式自证？
【建议回答】Python与LTspice是独立求解路径，但拓扑与参数来自同一配置。极小误差说明实现一致，仍需实测数据做外部有效性验证。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/evidence/ltspice/stage1/V2_1_STAGE1_audit.json
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage1/stage1_resonance_summary.csv

## Slide 5
同一源条件下，L型匹配使0.9 MHz的有功功率达到约32.8倍
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
5
Lmatch ≈ 106.726 μH
Cmatch ≈ 283.599 pF
设计中心：0.9 MHz
0.9000 MHz
未匹配 5.186 mW
有损匹配 170.0 mW
比值约32.8倍
结果限于假设BVD电学模型
32.8倍不代表电声效率增益
冻结戴维南源：6.217 V RMS，Rs = 50 Ω，全部曲线使用相同源参数
有损匹配工作点
换能器端约100 Vpp
电流约5 mA RMS
Notes: 【建议时长】约60秒
【本页结论】在0.9000 MHz、同一校准戴维南源和50 Ω源阻抗条件下，v2.1有损L型匹配使P_Rm达到未匹配时的约32.8倍。
【逐字讲稿】这一页比较匹配网络本身带来的变化。全部曲线使用同一个冻结戴维南源，源电压约6.217 V RMS，源阻抗50欧姆。这里的6.217 V是理想源的有效值，100 Vpp则是加入有损匹配后在0.9 MHz得到的换能器端电压，二者测量位置和单位都不同。上图灰色虚线表示未匹配，橙色实线表示v2.1有损匹配，蓝色点线是理想无额外寄生损耗的匹配参考。在相同的0.9000 MHz处，P_Rm从5.186毫瓦提高到170.0毫瓦，约为原来的32.8倍。下图显示匹配网络输入端的反射代理，其定义使用50欧姆实参考阻抗。当前曲线来自已保存的LTspice频域结果，按线性模型的源幅度平方关系换算到统一的校准源条件。P_Rm表示BVD机械支路电阻的有功耗散，不能直接等同于声功率。
【看图顺序】先读源条件。上图在0.9000 MHz比较未匹配与有损匹配的功率。再看下图输入反射代理。最后区分源电压和换能器端电压。
【数值口径】计算使用Vs=6.217360894531728 V RMS，Rs=50 Ω，显示时将Vs取为6.217。已保存的1 V RMS源数据统一乘Vs²=38.65557649285237得到当前功率。未匹配5.186363126 mW，有损匹配169.999953760 mW，比值32.778258990。归一化的0.134168562 mW和4.397811886 mW仅用于换算说明，不与当前工作点交叉比较。
【电压位置】本页100 Vpp、约5 mA RMS仅描述有损匹配在0.9000 MHz的换能器端工作点，不表示全频段端电压恒定，也不是戴维南源电压。全部曲线冻结同一源参数，没有逐频调整源幅度。
【反射代理】Gamma=abs((Zin-50)/(Zin+50))，Zin为源电阻之后、匹配网络输入端阻抗。线性模型下该代理不随整体源幅度缩放而变化。它不是反射功率的瓦特值。
【参数与限制】Lmatch约106.726 μH，Cmatch约283.599 pF，实际有损网络另含ESR。此处使用假设BVD模型参数，非实测。32.8倍是该工作点的P_Rm比值，不能解释为电声效率增益或临床效应。
【教授可能追问】为什么1 V RMS仿真结果能换算到约6.217 V RMS？
【建议回答】当前电路为线性AC模型，全部电压和电流相量随源幅度成比例，复功率随源幅度平方变化。对所有电路统一使用同一个幅度系数，阻抗、相位和反射代理不变。170 mW对应校准后的源条件，不能标成1 V RMS源条件的直接结果。
【模糊推测】本页不对P_Rm与实际声功率的关系作定量推测。该关系尚需机电声耦合模型和实验标定验证。
[Sources]
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/evidence/ltspice/stage2/stage2_audit.json
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/outputs/v2_self_consistent_rebuild/stage2_matching/stage2_匹配前后特征汇总.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/outputs/v2_self_consistent_rebuild/stage2_matching/stage2_LTspice逐频数据.csv

## Slide 6
0.9 MHz处：理想匹配接近50 Ω，有损匹配保留小量失配
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
6
0.9 MHz固定频点
同一1 Vrms Thevenin源｜Rs=50 Ω
有损：56.70 Ω ∠−1.08°
理想匹配≈50 Ω纯电阻；考虑ESR后为56.686−j1.067 Ω｜完整0.8–1.0 MHz曲线见备份页
Chart: 匹配后输入阻抗幅值（匹配前量级见右表）
0.9 MHz | 0 | 65
Chart: 输入阻抗相位
0.9 MHz | -100 | 100
指标 | 匹配前 | 理想匹配 | 有损匹配
¦Z¦ / Ω | 7071.1 | 50.000 | 56.696
ReZ / Ω | 6800.0 | 50.000 | 56.686
ImZ / Ω | −1939.1 | ≈0 | −1.067
相位 / ° | −15.916 | ≈0 | −1.078
Notes: 【建议时长】55秒
【本页结论】匹配指标必须明确测点：本页讨论戴维南源看到的匹配网络输入阻抗Zin。
【逐字讲稿】这一页专门统一阻抗和相位测点。匹配前，源看到的网络输入阻抗约为6800减j1939欧姆。理想匹配在0.9 MHz附近接近50欧姆；加入电感损耗后得到56.686减j1.067欧姆，也就是56.70欧姆、相位约负1.08度。这里的相位是匹配网络输入相位arg Zin，不是换能器BVD端口相位。两者中间隔着匹配网络，所以数值可以明显不同。后面的相位控制消融也使用arg Zin，并以基准安全功率峰处的负1.0782度为目标。
【看图顺序】先指出测点位置，再比较匹配前、理想匹配和有损匹配三个复阻抗。
【口径与限制】50欧姆是本次假设的戴维南源阻抗，待真实驱动链路确认。
【教授可能追问】为什么换能器端口相位约负16度，而这里接近零？
【建议回答】匹配电感和电容补偿了负载的虚部；源侧Zin相位接近零不意味着换能器自身端口阻抗相位也接近零。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage2/stage2_matching_summary.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/outputs/v2_self_consistent_rebuild/active_stage3_5/model_v2_1.py

## Slide 7
fs主导峰位，Rm与匹配损耗主要改变峰高和峰宽
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
7
最高档扰动 | 峰位变化 | 峰高变化 | 峰宽变化
C₀ +30% | 0.0 kHz | −0.15% | −0.16%
Rₘ +50% | 0.0 kHz | −6.36% | +26.50%
fₛ −5% | −45.2 kHz | −17.51% | −29.85%
Rₛ +20% | 0.0 kHz | −16.40% | −7.24%
Lmatch +10% | +0.3 kHz | −14.80% | −23.56%
电感Q = 20 | 0.0 kHz | −33.50% | −14.30%
控制含义
1 先捕获峰位漂移
2 再处理峰高损失
3 按峰宽选择步长
最大峰位变化
−45.2 kHz
Notes: 【建议时长】55秒
【本页结论】单因素扫描把“谁引起峰移、谁改变峰形”从组合失配中分离出来。
【逐字讲稿】这张三层柱图分别给出峰值频率偏移、峰高变化和半高宽变化。最明显的峰位变化来自串联谐振频率下降：fs减5%使安全功率峰约下移45.2 kHz。Rm增加50%时峰位基本不变，但峰高下降约6.36%、半高宽增加约26.5%。匹配电感和电感Q变化主要改变峰高与峰宽，并可能造成小量峰移。C0在本次范围内对功率峰影响很小，所以柱几乎贴近零；这不是没有计算，而是曲线高度重合。
【看图顺序】从上到下：峰位、峰高、峰宽；每层只点出影响最大的两个因素。
【口径与限制】所有百分比都相对于v2.1基线，并在同一冻结源和匹配网络下计算。
【教授可能追问】为什么图里有的因素没有明显柱形？
【建议回答】数值接近零或被纵轴量程压缩。精确值在趋势表和场景CSV中，不能把视觉上看不见误认为没有仿真。
【模糊推测】真实器件中C0影响可能更强，取决于其实际量级、匹配拓扑和寄生参数；本页不能外推。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_trend_table.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_scenario_registry_and_summary.csv

## Slide 8
机械支路电容 Cm 增大使功率峰下移并降低峰高
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
8
关键结论
峰位总移 −78.6 kHz
峰高变化 −43.3%
未保护扫频 Vpp > 160 V
Cm-only是原始元件单因素；
派生 fs、Qm 会同时变化。
Notes: 【建议时长】55秒
【本页结论】Cm-only正式扫描显示峰位按1/√Cm规律下移，但派生fs与Qm会同步变化。
【逐字讲稿】这里补齐机械支路电容Cm的独立元件扫描。基线峰为0.9000 MHz、170.0 mW；Cm增加5%、10%和20%后，峰位分别约为0.8781、0.8579和0.8214 MHz，峰高分别约164.3、144.3和96.4 mW。总峰移约负78.6 kHz，峰高下降约43.3%。方向与串联谐振频率反比于Cm平方根一致。需要特别说明：这是原始元件层面的Cm-only；因为Lm和Rm被冻结，派生的fs和Qm并不保持不变。未保护的全频a=1扫描还存在Vpp超过160 V的区间，所以安全控制不能直接照搬离线曲线。
【看图顺序】先沿不同颜色找峰位置，再读右侧峰移和峰高摘要，最后说明下方电压电流限制。
【口径与限制】峰值频率按0.1 kHz扫描分辨率保留4位MHz；更高小数不代表更高测量精度。
【教授可能追问】Cm-only为什么不等于只改变谐振频率？
【建议回答】元件只改Cm，但fs=1/(2π√LmCm)、Qm=ωsLm/Rm，因此派生量会变化。若要纯fs扰动，应按约束联合重算Lm和Cm。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_cm_only_power_safety_summary.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/figures/stage3_disturbance/cm_only/stage3_07_cm_only_power_and_electrical_limits.png

## Slide 9
Qm越高，功率峰越窄，选频步长和频率抖动要求越严格
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
9
FWHM
Qm=500
3.451 kHz
Qm=800
2.144 kHz
Qm=1000
1.713 kHz
高Q不自动代表系统更好；
它意味着更严格的频率分辨率。
Notes: 【建议时长】45秒
【本页结论】高Qm提高频率选择性，但并不自动代表系统整体更优。
【逐字讲稿】Qm敏感性采用500、800、1000三档，并保持fs、Rm和C0不变，通过重新计算Lm和Cm实现。三档峰高都约为170 mW，但半高宽从3.451 kHz缩小到2.144和1.713 kHz。也就是说，高Qm使功率峰更尖，对扫频步长、频率噪声和控制驻留时间提出更严格要求。这里不能把高Q简单解释为系统更好，因为窄峰可能降低扰动后的捕获鲁棒性。
【看图顺序】先看上方功率峰变窄，再看下方阻抗细节，最后读右侧FWHM数值。
【口径与限制】三档是敏感性变体，不是三个实测器件。
【教授可能追问】为什么峰高基本不变、峰宽却变化？
【建议回答】本扫描固定了基准峰处的关键阻性量和谐振频率，Qm主要改变频率选择性，因此峰宽变化更明显。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_Qm_500_800_1000_summary.csv

## Slide 10
零相位不保证最大功率，相位闭环不能无条件以0°为目标
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
10
基准场景
fs −5%场景
最大功率
0.8550 MHz
最小相位
0.9045 MHz
频率差
约49.5 kHz
相位可作为观测量，但目标应来自受约束最大功率点
最大功率点 ≈ 最小反射点
Notes: 【建议时长】60秒
【本页结论】最大功率、最小绝对相位和最小反射代理是三个不同优化问题。
【逐字讲稿】在每个场景中我先做0.84到0.96 MHz的离线局部扫频，并分别寻找三个特征点。基准场景下，最大功率和最小反射都在约0.900 MHz，而最小绝对输入相位在约0.907 MHz。fs减5%场景在0.5 kHz网格上，最大功率为0.8550 MHz，但最小相位仍在0.9045 MHz，相差49.5 kHz。这里0.8550是粗网格选点；更高分辨率复算得到0.8548 MHz，两者不矛盾。因此相位闭环若以0度为目标，可能锁到低功率点。
【看图顺序】先看基准三点是否重合，再看扰动场景三点分离，最后读49.5 kHz差值。
【口径与限制】图中的相位是匹配网络输入相位；反射量是50欧姆参考下的代理值，不是方向耦合器实测反射功率。
【教授可能追问】既然相位不可靠，为什么还保留相位控制？
【建议回答】它作为计划书要求的消融对照，用基准最大功率点相位作目标并加入局部斜率符号；正式推荐策略仍是直接以功率为目标的扫描辅助P&O。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_selection/stage3_initial_three_criteria.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_selection/stage3_three_criteria_all_scenarios.csv

## Slide 11
窗口决定能否捕获漂移峰，步长决定精度与扫描代价
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
11
推荐离线组合
±50 kHz、1 kHz步长
101点，152ms代理时间
大扰动：宽窗口粗扫
接近峰值：缩窗并细化至0.1–1 kHz
Notes: 【建议时长】50秒
【本页结论】采用宽窗口粗捕获、窄窗口细化，比固定单一网格更合理。
【逐字讲稿】我比较了0.1、0.5、1和2 kHz步长，以及正负20、50和100 kHz窗口。窗口太窄时，真实峰落在窗外，步长再细也没有意义；窗口扩大后，点数和代理扫描时间增加。图中的时间按每点1.5 ms驻留计算，是算法比较用假设，不是硬件测得。当前代表性设置推荐正负50 kHz、1 kHz步长，共101点、约152 ms代理时间；但汇总表显示它并不能保证覆盖所有极端场景，正负100 kHz才覆盖本次完整场景集。因此控制器采用异常后较宽粗扫，再在候选峰附近缩窗细化。
【看图顺序】先看窗口是否漏峰，再看步长带来的误差，最后看扫描点数与时间。
【口径与限制】1.5 ms每点是【假设控制参数】，真实扫描时间要由测量稳定时间和硬件通信延迟决定。
【教授可能追问】为什么最终不是直接用0.1 kHz、正负100 kHz？
【建议回答】那样精度高但点数和时间开销大。分级扫描先保证捕获，再局部细化，能在覆盖率与代价之间折中。
【模糊推测】真实硬件的最优驻留时间可能显著不同，需用测量噪声和响应时间重新整定。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_selection/stage3_window_step_aggregate.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_selection/stage3_window_step_tradeoff.csv

## Slide 12
fs−5%扰动下的电压、电流与保护调幅
假设BVD电学模型，非实测数据 控制时序版本 a734eca013
12
硬停机
HARD_TRIP
恢复保持
HOLD
幅度渐升
RAMP_UP
软限幅
FOLDBACK
限幅稳定后低幅重扫
选频后再渐升幅度
软阈值：130 Vpp / 5.5 mA RMS 硬边界：160 Vpp / 6 mA RMS
保护过程示意
Notes: 【建议时长】约65秒
【本页结论】fs−5%扰动后，三种策略均先发生保护动作。两种自适应策略随后低幅重扫并在新频率渐升幅度。
【逐字讲稿】本页与后两页使用同一份保存的控制数据，重点看2.4到3.2秒的fs减5%扰动段。图中灰、蓝、红分别是固定频率、周期扫频和扫描辅助P&O。上、中、下三图分别是换能器端电压、端口电流和源幅度命令a。扰动后，保护逻辑判断原驱动幅度不再满足模型约束，进入硬停机，幅度命令归零。之后是低幅保持和渐升。固定频率策略停留在0.9 MHz，最终受软限幅约束。两种自适应策略在软限幅稳定后，以a等于0.40顺序扫描，再在选中的新频率恢复幅度。扫描期间的电压、电流变化全部保留，不能把这些变化都解释为负载再次漂移。
【状态说明】左侧是本段保护过程的简化示意，不是完整状态转移图。HARD_TRIP硬保持约60 ms，RECOVERY_HOLD约100 ms，RAMP_UP每个控制步增加0.05幅度命令。SOFT_FOLDBACK稳定100 ms后允许低幅扫描。NORMAL表示控制器正常工作，不等于已通过连续稳态验收。
【频率冻结口径】普通跟踪在硬停机、恢复保持和初始调幅过程中暂停。保护稳定后可以进行低幅扫描，因此不能说整段保护期间频率始终不变。
【读图提示】控制记录按time_s和duration_s作采样保持绘图，包含CONTROL、SCAN和P&O参考/试探样本。淡色带标出本扰动段两次扫描的时间区间。不是示波器捕获的连续波形，也不重建采样间瞬态。
【电压、电流边界】电压160 Vpp为用户给定的仿真硬边界。电流6 mA RMS硬限以及130 Vpp、5.5 mA RMS软限均为假设控制阈值。幅度a是戴维南源相对冻结基线的比例，不是端口电压本身。
【教授可能追问】为什么存在HARD_TRIP记录，但图中没有超过160 Vpp或6 mA？
【建议回答】模型先评估当前幅度在扰动后的可允许范围，再保存保护处理后的输出。因此保护触发次数与保存样本硬越限次数是不同指标。图中没有越限，不能证明真实系统在采样和执行延迟期间没有过冲。
【模糊推测】本页没有对真实硬件保护速度或安全性作推测。阈值和时序常数是仿真假设。
【数据来源】三页读取同一份已保存控制时序及其逐段、综合验收表。控制时序SHA256：a734eca013d415f7a875c2785068745cd80ad811d7284e893bbcd1e974c5f0a0。
【研究边界】假设BVD线性电学模型，离散准稳态仿真。无实测换能器、硬件闭环或声场安全性证明。
[Sources]
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/ppt_control_fix_20260906/build/data/stage4_control_timeline.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/ppt_control_fix_20260906/build/data/stage5_per_segment_metrics.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/ppt_control_fix_20260906/build/data/stage5_integrated_strategy_table.csv
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/ppt_control_fix_20260906/build/data/stage4_5_audit.json
C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/ppt_control_fix_20260906/build/data/run_stage4_5_control.py

## Slide 13
控制已从“找峰值”升级为带频率、幅度与保护约束的问题
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
13
已接入约束
0.8–1.0 MHz硬边界
130/160 Vpp软/硬限
5.5/6.0 mA RMS软/硬限
幅度0–1与foldback
保存结果审计
1795条控制时序
峰值Vpp = 130 V
峰值电流 = 5.124 mA
实际硬越限 = 0
仍有缺口
反射代理仅参与检测
没有独立反射硬限
没有壁面声压代理
不是硬件安全验证
当前是带约束的电学准稳态控制，不是无约束离线argmax，也不是完整功放或声场控制
Notes: 【建议时长】45秒
【本页结论】保存的控制时序证明约束已真正进入算法，但反射独立上限和声学约束仍缺失。
【逐字讲稿】为了检验控制是否只是离线argmax，我审计了1795条保存时序。频率始终受0.8到1.0 MHz硬边界限制，幅度命令在0到1之间，并接入130/160 Vpp与5.5/6 mA软硬阈值。全序列峰值电压为130 Vpp、峰值电流为5.124 mA，实际硬越限为零。需要坦白的是，反射代理目前只参与异常投票和重捕获触发，没有独立反射硬上限；壁面声压代理也尚不可用。因此这已经是带电学约束的控制，但还不是完整多物理场安全控制。
【看图顺序】左列讲已接入约束，中列读审计数字，右列主动讲缺口。
【口径与限制】“实际硬越限为零”指这批仿真时序，不等于实物硬件安全。
【教授可能追问】反射功率异常升高的问题是否已经解决？
【建议回答】目前解决到检测层：计算并监测反射代理，用于触发重捕获；尚未定义经实测标定的独立硬上限，这是下一阶段缺口。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/audits/constrained_control_audit.json
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/audits/plan_control_coupling_audit.json

## Slide 14
时序修正已使部分版本通过谐振漂移段的连续稳态验收，
但全过程能量损失及采样间隙越限尚未解决
假设BVD电学模型，非实测 第三轮时序 cdde9dab61 第12/15页仍为旧批次对照
14
后续实验：固定无PI候选
P&O等待500 ms，试探幅度≤0.9
恢复门槛R2，重扫幅度仍≤0.4
本段：fs−5%，2.4–3.2 s
本段连续稳态：通过
首次合格：2.962 s
验收确认：3.142 s（延迟742 ms）
连续合格12个，门槛10个
尾段频率：0.8548 MHz
能量损失与硬限：未解决
本段能量捕获率：45.4%
间隙重放峰值：188.2 Vpp
高于160 Vpp累计约1.0 ms
验收冻结：0.8 s/段，功率≥98%
NORMAL且频率未冻结，连续10样本
保留异常检测及原保护保持时间
硬边界：160 Vpp / 6 mA RMS
Notes: 【建议讲解时间】约90秒
【版本关系】本页更新为第三轮固定无PI候选的后续实验。完整版中的第12、15页仍保留此前同一次运行的历史对照，不能与本页拼成同一次运行的综合成绩。
【讲稿】前面的版本已经找到了新的功率峰，但没有留下足够的连续合格样本。本页展示时序修正后的一个简单候选，采用扫描辅助P&O，不加独立PI。等待参数为500毫秒，P&O试探幅度上限0.9，重捕获扫描仍为0.4。图中保留全部保护、扫描和恢复动作。fs降低5%后，控制器在2.962秒出现首次合格NORMAL样本，在3.142秒确认第10个合格样本，本段最长连续12个，所以这一次满足原稳态窗口标准。
【讲稿续】但本段能量捕获率只有45.4%，因为前面的保护、搜索和恢复占用了输出时间。下面的电压图把负载切换发生在采样之间时，旧指令继续保持的区间也算进来，重放峰值188.2 Vpp，超过160 Vpp约1毫秒。这个结果说明稳态窗口通过了，但电学能量损失和硬限问题还没有解决。下一步固定这个候选，分别处理恢复余量与采样间隙风险，不继续叠加更多算法。
【冻结条件】本段保持2.4至3.2秒，即0.8秒。门槛保持功率捕获率至少98%，CONTROL、NORMAL、频率未冻结、连续10个合格样本，相邻CONTROL间隔不超过30毫秒。硬限160 Vpp/6 mA RMS、异常检测与原保护保持时间不修改。6 mA RMS为本项目假设硬限，160 Vpp来自用户要求。
【指标定义】742毫秒是3.142减2.4，是第10个样本的确认延迟。10个20毫秒等间隔样本的首末跨度为180毫秒。本段最长连续12个，不表示全程保持高功率。
【能量定义】本段能量捕获率为实际P_Rm在整个0.8秒区间的积分，除以本段安全最优P_Rm乘0.8秒。分母约140.2 mW，尾段100%不代表恢复到基准170.0 mW。积分包含所有保护、扫描、试探与恢复，也包含重放越限区间，不能称为完全安全的收益或源到负载效率。
【候选】B0_T500_A90_R2，第三轮0.8秒/段。T500是等待参数，不是实际两次试探起点间隔。R2是在原调度条件外，要求恢复后的正常等待和10个稳定样本，不读取离线最佳功率作为触发答案。该候选全序列稳态7/7不是全序列硬安全通过。
【真实性与限制】本次只读取已经保存的数据、重建保持指令及更新PPT，没有重新运行控制器或LTspice。图为假设线性BVD离散准稳态结果，不是示波器、LTspice瞬态或实测器件波形。模型重放不能预测真实储能振铃，当前保护还利用准确模型预估。
【模糊推测内容】下一轮通过安全裕量或恢复时序调整能否消除越限、提高能量尚未验证，本页没有把这些计划写成已实现结果。
【数据出处】时序SHA256：cdde9dab61a50f443c783d25f5fb87014214290ad71c1f9950de99ad5bb560a9。
C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\po_scheduling_20260909\results\B0_T500_A90_R2_dwell_0.8s\timeline.csv
C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\po_scheduling_20260909\results\B0_T500_A90_R2_dwell_0.8s\config.json
C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\po_scheduling_20260909\results\B0_T500_A90_R2_dwell_0.8s\acceptance_and_energy.csv

## Slide 15
尾段误差为零，仍存在全过程电能损失
假设BVD电学模型，非实测 旧批次时序 a734eca013 与第14页后续候选分开评价
15
策略 | 尾段误差* | 累积电能 (J) | 相对最优 电能 | 未通过段 (共7段)
固定频率 ＋共同保护 | 30.14% | 0.588 | 75.8% | 3
周期扫频 | 0.00% | 0.474 | 61.1% | 2
扫描辅助P&O | 0.00% | 0.525 | 67.7% | 3
0%仅描述筛选后的尾段样本，不代表全程无损失或连续验收通过。
当前短扰动段下，扫描、试探和保护恢复的时间成本不可忽略。
本结果不能证明周期扫频总体最优，也不能外推固定频率普遍更好。
同一旧批次，0.8–6.4 s，共7个0.8 s扰动段，三种策略均接入共同保护
全过程电能捕获率
采样保持积分：E_Rm = Σ P_Rm,k · Δt_k 共同安全最优电能 = 0.77568 J
已有离散数据复算，包含扫描、试探和保护记录，非新仿真、非声学效率。
Notes: 【建议讲解时间】约90秒
【版本关系】本页对原控制批次做评价口径修正，与第12页使用同一旧批次。第14页是第三轮后续无PI候选，本页三策略总表不是该候选的综合结果。
【讲稿】前面提到周期扫频和扫描辅助P&O的尾段误差是零，这个零有严格的样本范围。原指标优先选择每个扰动段后四分之一中的NORMAL、频率未冻结控制样本，缺少时采用程序规定的回退样本，再对7段求均值。因此，它没有完整计入前面的扫描、试探和保护恢复损失，也不表示连续稳态验收通过。
【讲稿续】为评价时间成本，我对相同0.8到6.4秒区间做了记录功率的采样保持积分，保留所有动作，以实际记录持续时间加权。固定频率加共同保护累积机械支路有功电能0.588焦耳，周期扫频0.474焦耳，扫描辅助P&O 0.525焦耳。统一除以该扰动日程的安全最优电能约0.77568焦耳，对应75.8%、61.1%和67.7%。这表明在当前短扰动段和扫描设置下，重新寻峰与保护恢复的时间代价不可忽略。尾段达到最优，不保证累计电能最优。
【结论边界】本批次固定频率的记录积分电能较高，但仍有较大的尾段误差和3个未通过段。周期扫频有2个未通过段，扫描辅助P&O有3个。不能仅按一个指标宣布总体优劣，更不能把排序外推到其他模型、扰动持续时间或真实器件。
【积分方法】每条记录按[t_k,t_k+duration_k)保持p_rm_W，与[0.8,6.4)相交后的持续时间相乘再求和。三策略均覆盖5.6秒，记录区间无重叠和缺口。包含CONTROL、SCAN及P&O参考与试探、保护降幅和停机记录。此处没有重新计算采样间隙内负载改变后的物理响应，不是第14页的保持指令跨扰动重放，不能用于证明硬限安全。
【统一分母】按同一绝对扰动日程，7段各0.8秒：E_safe,opt = Σ_j P_safe,max,j ×0.8 = 0.775677342963 J。不能分别按各策略采样时刻的场景标签累加分母，否则会得到略有不同的比较基准。该比值既不是源到负载电学效率，也不是声学效率。
【尾段误差回退规则】优先使用该段末25%内的NORMAL且频率未冻结CONTROL样本；若为空，取该段最后5个符合上述状态的CONTROL样本；仍为空，取最后5个CONTROL样本。每段计算100×(1−平均功率捕获率)，再对初始基准之后的7段等权平均。0.00%为显示精度下的尾段指标。
【原恢复指标备查】固定345.7 ms，周期扫频409.0 ms，P&O 458.9 ms。旧指标为成功段合格序列起点延迟，未通过段计800 ms后求均值；不是第10个样本的验收确认延迟。旧表保存样本硬越限均为0，不证明采样间隙没有越限。
【真实性】本次读取已有离散时序并积分、绘图，没有运行新控制仿真或LTspice。机械支路有功电能是等效电阻Rm中的电学积分量，不等于实测机械输出、声能或临床剂量。
【模糊推测内容】通过缩短扫描或优化保护恢复可以改善电能捕获率，属于后续待验证设计；本页未把该推测写成已验证改进。
【时序SHA256】a734eca013d415f7a875c2785068745cd80ad811d7284e893bbcd1e974c5f0a0
C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\ppt_control_fix_20260906\build\data/stage4_control_timeline.csv SHA256=a734eca013d415f7a875c2785068745cd80ad811d7284e893bbcd1e974c5f0a0
C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\ppt_control_fix_20260906\build\data/stage5_integrated_strategy_table.csv SHA256=1daf082bbc1d2c8757415a277c4f7954e26d1f0561d6c949b73ac315b880bb58
C:\Users\24739\Documents\Codex\2026-08-10\new-chat\ppt_control_fix_20260906\build\data/stage5_per_segment_metrics.csv SHA256=8ff0000b1a5df21e1ca1d7edd5eb382fc9e61bd3c39c67238f1e19be7436f2e4

## Slide 16
电—声接口已标准化：COMSOL未运行，但输入合同已就绪
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
16
电学场景
参数CSV
安全工作点
f, Vport∠θ
复端口激励
Vrms exp(+jωt)
声学查找表
ηacoustic(f)
相对声压代理
target / wall
EA_IF_V1.0｜基准+低/中/高组合4条记录｜接口审计 PASS
声学字段：NOT_AVAILABLE（未运行COMSOL）
接口一致不等于声场结果；复端口电压作为FEM激励
Notes: 【建议时长】45秒
【本页结论】已完成电路到FEM的数据字段和相量约定，声学结果仍明确为空。
【逐字讲稿】本月没有运行COMSOL，因此这里不展示声压云图，而是先定义可复现接口。平台从电学场景导出安全工作点、频率以及复端口电压，统一采用RMS和exp正jωt相量约定；预测电流仅作接口校核。EA_IF_V1.0目前包含基准和低中高组合4条记录，字段审计通过。相对声学效率、靶区声压代理和壁面声压代理全部标为NOT_AVAILABLE。接口PASS只表示字段、单位和内部关系一致，不表示已经得到声场结果。
【看图顺序】按左到右数据流讲，读出相量约定，再强调两个NOT_AVAILABLE框。
【口径与限制】FEM输入最终还要与COMSOL/ANSYS中的电极边界、材料极化和谐波约定逐项对齐。
【教授可能追问】既然没有COMSOL，这一页的价值是什么？
【建议回答】先固定接口能避免后续电学量、峰值/RMS和相位符号混乱，并使声场团队可直接读取同一场景工作点。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/interfaces/electro_acoustic_v1/electro_acoustic_interface_audit.json
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/interfaces/electro_acoustic_v1/interface_field_dictionary.csv

## Slide 17
文献支持负载影响电学状态，但尚不能建立病变到BVD的一一映射
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
17
文献直接事实
纤维化、钙化、
结构异质性
工程建模假设
fs、Rm、匹配状态
可能变化
待验证
病变类型到BVD参数
的定量映射
当前能力边界
已完成
端口电学模型
准稳态控制原型
未完成
结构模态与声场
热效应与空化
临床效果
文献层、工程假设层、待验证层必须分开
当前模型只讨论特定BVD与扰动范围内的电学稳定性
Notes: 【建议时长】40秒
【本页结论】文献用于证明研究问题合理，不用于伪造未测的器件参数。
【逐字讲稿】文献部分只承担边界性论证：组织或负载的非均匀性、纤维化和钙化可能改变声传播和换能器负载状态；工程上可以把这种变化抽象成谐振频率、损耗和匹配条件的扰动，用于鲁棒性测试。但目前没有证据把某一种病变直接换算成C0增加多少或Rm增加多少。因此PPT把直接文献事实、工程建模假设和待验证关系分开，不做病变到BVD的一一映射。
【看图顺序】按“文献支持—工程抽象—尚不能证明”三层讲。
【口径与限制】不要在口头汇报中说“钙化导致Rm增加50%”之类定量句子。
【教授可能追问】扰动幅度的医学依据是什么？
【建议回答】当前幅度是扫描变量，用于覆盖控制器压力测试范围，不是从病变分级直接换算。真实映射需负载实验和阻抗测量。
【模糊推测】病变或介质变化可能通过机电负载改变等效BVD参数；具体方向和幅度尚待实验。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/前视超声治疗.pdf
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/High intensity focused ultrasound Physical principles and devices.pdf
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/docs/NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md

## Slide 18
电学与带约束控制已闭环，剩余缺口是实测和结构声场
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
18
本月已完成
v2.1匹配网络与双线验证
C0/Rm/fs/Rs/匹配/ESR/Lm/Cm扫描
低/中/高组合LTspice验证
选频、保护、P&O与相位消融
电—声接口EA_IF_V1.0
仍未证明
假设参数代表实物
P_Rm等于声功率
准稳态时间等于硬件响应
反射代理等于实测反射功率
任何治疗或临床安全结论
下一阶段
实测阻抗并拟合BVD
电压/电流/功率标定
设定独立反射约束
运行结构声场与网格收敛
水听器声场验证
当前结论仅适用于特定假设BVD、v2.1匹配网络和设定扰动范围
Notes: 【建议时长】45秒
【本页结论】本月完成可复现电学闭环；下一阶段用实测和多物理场验证外部有效性。
【逐字讲稿】总结本月：已经完成v2.1匹配网络、Python与LTspice交叉验证，C0、Rm、fs、Rs、匹配参数、ESR、Lm和Cm扫描，低中高组合验证，三种选频准则、保护状态机、扫描辅助P&O以及相位闭环消融，并建立电声接口。尚未证明的是假设参数代表实物、P_Rm等于声功率、准稳态时间等于硬件响应、反射代理等于实测反射功率，以及任何临床或治疗结论。下一阶段优先测阻抗并拟合BVD，再做电压电流功率标定、独立反射约束和结构声场网格收敛。
【看图顺序】左列完成项，中列未证明，右列下一步；最后重复结论边界。
【口径与限制】“闭环”指模型—数据—控制—审计闭环，不是临床闭环。
【教授可能追问】如果下个月只能做一件事，优先级是什么？
【建议回答】优先获得真实复阻抗曲线并拟合BVD，因为它决定匹配网络、扰动范围和控制器评价是否具有外部意义。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/audits/plan_control_coupling_audit.json
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/docs/NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md

## Slide 19
备份：v2.1参数均有明确来源类别
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
19
参数 | 数值 | 单位 | 来源类别
目标频段 | 0.8–1.0 | MHz | 用户约束
初始频率 | 0.9 | MHz | 用户约束
端口电压 | 100 / 160上限 | Vpp | 用户约束
端口电流 | 5 / 6上限 | mA RMS | 仿真假设
C₀ | 6.858 | pF | 假设基线
Rₘ | 7.353 | kΩ | 假设基线
Qₘ | 800 | — | 假设基线
Lₘ / Cₘ | 1.040 / 0.0301 | H / pF | 反推基线
Rₛ | 50 | Ω | 仿真假设
Notes: 【建议时长】答疑30秒
【本页结论】参数来源被强制分为文献参考、假设基线和扫描变量。
【逐字讲稿】如果老师追问参数来源，我展示这张登记表。每一个电路数值都标注来源类别。v2.1的BVD和匹配值是为模型自洽而设的假设基线；扰动比例和控制阈值是扫描变量或假设控制参数；文献只用于说明建模框架和现象背景。没有实测来源的数值不会写成真实器件参数。
【看图顺序】按来源类别列解释，不逐项念完整表格。
【口径与限制】“已登记”不等于“已验证”。
【教授可能追问】哪些参数最需要实测？
【建议回答】优先是复阻抗随频率曲线、源等效阻抗和允许电流；它们决定BVD拟合、匹配和保护阈值。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/config.yaml
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/README.md

## Slide 20
备份：单因素与组合扰动均有编号和复现参数
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
20
单因素最高档
因子 | 最高档
C₀ | +30%
Rₘ | +50%
fₛ | −5%
Rₛ | +20%
Lmatch | +10%
电感Q | 20
统一扰动序列
Baseline → C₀+30% → Rₘ+50% → fₛ−5%
→ Lmatch+10% → QL=20 → Combined High → Baseline
0.9 MHz换能器端口基线（匹配网络后端，非Zin）
|Zport| ≈ 7.071 kΩ 相位 ≈ −15.916°
P_Rm ≈ 0.170 W I_RMS ≈ 5.000 mA
Vport ≈ 100 Vpp
Notes: 【建议时长】答疑40秒
【本页结论】单因素用于归因，组合扰动用于压力测试；统一时间序列保证策略公平比较。
【逐字讲稿】左侧是各单因素最高档，右侧是所有策略共同经历的绝对时间扰动序列。单因素扫描回答峰位、峰高和峰宽分别由谁主导；组合场景检验多参数同时失配时控制器能否恢复。右下角基线明确是匹配网络后端的换能器端口量：约7.071 kΩ、相位负15.916度、P_Rm约0.170 W、电流约5 mA RMS、端口约100 Vpp。它不是源侧Zin；源侧Zin见第6页。
【看图顺序】先左侧单因素，再右上统一序列，最后核对右下测点口径。
【口径与限制】组合扰动等级是人为压力测试组合，不代表临床低中高等级。
【教授可能追问】为什么组合扰动不能替代单因素？
【建议回答】组合只能说明系统失配，无法归因。先做单因素才能解释组合结果，并据此设计检测阈值和扫频范围。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_scenario_registry_and_summary.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage4_control_timeline.csv

## Slide 21
备份：低中高组合均通过LTspice/Python交叉验证
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
21
组合场景 | 真实LTspice/Python交叉验证
低 | 2001点｜最大¦Zin¦相对误差 0.01461%｜PASS
中 | 2001点｜最大¦Zin¦相对误差 0.00751%｜PASS
高 | 2001点｜最大¦Zin¦相对误差 0.00295%｜PASS
运行证据 | .cir / .raw / .log / SHA-256
验收线 | 误差 < 5%
结论边界 | 实现一致，不等于真实器件参数正确
三档误差均远低于5%验收线；这排除了主要实现差异，但不能验证假设参数是真实器件参数。
Notes: 【建议时长】答疑30秒
【本页结论】三档组合场景均有真实LTspice批处理证据，最大Zin误差远低于5%。
【逐字讲稿】低、中、高组合分别在2001个频点进行LTspice与Python对照，最大输入阻抗相对误差约0.01461%、0.00751%和0.00295%，均低于5%验收线。每档保留cir、raw、log和SHA-256。这里能够排除主要代码实现错误，但仍不能验证假设电路参数的真实性。
【看图顺序】读三行误差和PASS，再指向运行证据行。
【口径与限制】误差百分数是数值实现一致性，不是模型预测误差。
【教授可能追问】有没有只展示图片、没有原始仿真的风险？
【建议回答】三档都保留LTspice的RAW和Log，并用哈希登记；PNG只是后处理展示。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_LTspice_cross_validation.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_disturbance/stage3_audit.json

## Slide 22
备份：三种选频准则优化的是不同目标函数
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
22
准则 | 定义 | 优点 | 主要风险
最大功率 | max P_Rm | 直接对齐控制目标 | 需功率估计
最小相位 | min ¦arg(V/I)¦ | 观测简单 | 可能锁到低功率零相位点
最小反射 | min Γ代理 | 适合匹配评价 | 不一定等于运动支路功率最大
典型反例：fs−5%时，最大功率点0.8550 MHz，最小绝对相位点0.9045 MHz，差49.5 kHz。
Notes: 【建议时长】答疑35秒
【本页结论】特征点名称必须连同测点、目标函数和参考阻抗一起报告。
【逐字讲稿】最大功率频率定义为受电压电流约束下P_Rm最大的频点；最小相位频率定义为匹配网络输入相位绝对值最小；最小反射频率定义为相对50欧姆参考阻抗的Gamma代理最小。三者数学目标不同，只有在特定场景中可能重合。因此后续报告不能笼统写“谐振频率”，而要说清是串联谐振、反谐振、相位零点、最小阻抗点还是安全功率峰。
【看图顺序】逐行讲三个argmin/argmax定义，最后总结命名规范。
【口径与限制】反射代理基于简化50欧姆参考，不等于完整功放的实测反射。
【教授可能追问】项目最终以哪个频率作为控制目标？
【建议回答】正式控制目标是当前场景受约束的最大P_Rm频率；相位和反射主要用于状态监测、异常触发和对照。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage3_selection/stage3_initial_three_criteria.csv

## Slide 23
备份：相位闭环已作为消融保留，但不能替代最大功率准则
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
23
φin = arg(Zin) = arg(Vinput / Isource)
目标相位
−1.0782°
方向由局部 dφ/df 决定
50与100 Hz/°各出现1个错误锁定段
|eφ|小，但 P_Rm < 0.95 P*
Notes: 【建议时长】答疑50秒
【本页结论】相位控制目标是基准安全功率峰处的arg Zin，并用局部斜率决定频率更新方向。
【逐字讲稿】这里修正两个常见问题。第一，相位变量是匹配网络输入相位phi_in等于arg Zin，也就是arg(V_input/I_source)，不是换能器端口Vport/Iport。第二，目标不是零度，而是基准受约束最大功率点处的负1.0782度。更新量还乘局部dphi/df的符号，因为相位曲线在不同频段斜率可能不同。增益5 Hz每度较平稳；50和100 Hz每度各出现1个错误锁定段，即相位误差已小但P_Rm仍低于0.95P星。
【看图顺序】先读相位定义和测点，再看目标值，最后看增益消融与错误锁定提示。
【口径与限制】相位目标来自假设基线场景，负载大幅变化后未必仍对应最大功率。
【教授可能追问】为什么需要sign(dphi/df)？
【建议回答】同一相位误差在正斜率和负斜率区间需要相反的频率修正方向；不乘斜率符号可能把频率推离目标。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/phase_ablation/phase_gain_sweep_summary.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/phase_ablation/phase_ablation_audit.json

## Slide 24
备份：相位闭环仅作计划书补充消融，不替代P&O排名
Hypothetical BVD model — non-measured parameters
24
策略 | 稳态误差 | 惩罚恢复时间 | 峰值电流 | 实际硬越限
固定0.9 MHz | 30.14% | 345.7 ms | 5.124 mA | 0
周期扫频 | 0% | 409.0 ms | 5.124 mA | 0
相位K5消融 | 39.91% | 374.3 ms | 5.124 mA | 0
Chart: 恢复时间代理 (ms)
| 固定0.9 MHz | 周期扫频 | 相位K5消融
恢复时间 | 345.7 | 409 | 374.3
正式排名第三策略仍为扫描辅助P&O；相位K5不替代P&O结论。
在fs漂移与高组合场景中，相位目标可能对应较低功率工作点。
Notes: 【建议时长】答疑40秒
【本页结论】按计划书口径补齐相位闭环，但当前K5结果弱于周期扫频。
【逐字讲稿】若按计划书原始三策略口径比较固定、周期扫频和相位闭环，固定策略稳态误差30.14%，周期扫频为0，相位K5为39.91%；三者峰值电流均为5.124 mA，实际硬越限为零。相位K5的惩罚恢复时间374.3 ms，但稳态误差较大，因此不能因为时间数字较短就认为更优。正式策略排名仍采用固定、周期扫频和扫描辅助P&O；相位闭环是补充消融。
【看图顺序】先看误差列，再看恢复时间，最后强调正式排名与消融的区别。
【口径与限制】相位K5没有经过面向每个扰动的重新目标整定。
【教授可能追问】为何不把相位闭环作为第三种正式策略？
【建议回答】当前结果证明固定相位目标在峰位漂移场景可能错误锁定。直接以功率为目标的P&O与项目目标更一致，所以相位闭环只作为机制对照。
【模糊推测】若使用在线相位目标重标定或联合功率判据，相位控制表现可能改善；当前尚未验证。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/plan_fixed_periodic_phase_integrated.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/audits/scan_vs_phase_scenario_comparison.csv

## Slide 25
备份：LTspice GUI、RAW、Log与哈希共同构成运行证据
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
25
证据层级
GUI截图：运行痕迹
RAW文件：数值输出
解析误差：交叉验证
SHA-256：文件追溯
GUI截图本身不是数值正确性的证明
Notes: 【建议时长】答疑30秒
【本页结论】可复现证据以网表、RAW、Log和哈希为主，GUI截图是辅助审计材料。
【逐字讲稿】真实运行痕迹分四层：cir或net记录电路与扫描命令；raw保存仿真数值；log或Error Log证明求解器完成；SHA-256证明交付文件未被替换。LTspice GUI截图用于汇报时直观展示软件版本、打开的网表、波形窗口和Error Log，但不能替代RAW和脚本。当前批处理证据已经保存；若需要带软件界面的截图，需要在本机LTspice中打开对应cir和raw后人工截取。
【看图顺序】按证据等级从原始文件到GUI截图讲。
【口径与限制】Python重绘的PNG不能声称是LTspice GUI截图。
【教授可能追问】如何证明不是虚构曲线？
【建议回答】提交可运行网表、原始RAW、Log、解析脚本、逐点误差表和文件哈希，并现场任选场景复跑。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/evidence/ltspice
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/SHA256_文件清单.csv

## Slide 26
备份：控制器比较采用统一且可复现的指标定义
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
26
指标 | 本次定义
P* | 该场景约束下离线高分辨率最大P_Rm
稳态误差 | 最后25% NORMAL控制样本的(1−P/P*)均值
恢复时间 | P≥0.98P*并连续保持10个NORMAL控制样本
过冲 | 相对新场景P*的最大正偏差
频率饱和 | 频率停留在0.8或1.0 MHz边界的时间
错误相位锁定 | 相位误差达标但P_Rm<0.95P*
130 Vpp/5.5 mA为软触发；160 Vpp/6 mA为硬限。均为本次仿真假设，待实测确认。
Notes: 【建议时长】答疑45秒
【本页结论】所有策略使用同一安全功率参考、稳态窗口和恢复判据。
【逐字讲稿】P星定义为每个扰动场景高分辨率离线扫频得到的安全最大P_Rm。稳态误差取该段最后25%且状态为NORMAL的样本平均；恢复要求P_Rm达到0.98P星并连续保持10个NORMAL样本。过冲按相对P星的正偏差计算；频率饱和统计控制频率是否触及0.8或1.0 MHz；错误相位锁定定义为相位误差已达标但功率低于0.95P星。这些口径写入代码和表格，避免策略间更换评价标准。
【看图顺序】先定义P星，再讲稳态误差和恢复，最后讲饱和与错误锁定。
【口径与限制】98%、10样本和尾段25%都是【假设验收阈值】，不是行业标准。
【教授可能追问】未收敛段如何计入平均恢复时间？
【建议回答】采用预先定义的惩罚恢复时间，并同时单列未收敛段数量，避免丢弃失败段后人为美化平均值。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage4_5_audit.json
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/results/tables/stage4_5/stage5_integrated_strategy_table.csv

## Slide 27
备份：每张图都能追溯到参数、脚本和原始输出
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
27
参数CSV
场景注册表
Python脚本
LTspice .cir
.raw / .log
控制时序CSV
汇总CSV
指标表
PNG/PDF/SVG
PPT图表
README_汇报工作痕迹索引.md
SHA256_文件清单.csv
图表不是孤立截图，而是可重新运行的产物
Notes: 【建议时长】答疑30秒
【本页结论】平台采用配置—脚本—数据—图片—审计的单向复现链。
【逐字讲稿】所有任务从统一config.yaml读取假设参数和扫描设置，通过run_all.py调用各阶段脚本，输出独立CSV、JSON、PNG和LTspice证据。README说明运行方法，哈希清单登记关键文件。网页只是读取这些结果进行交互展示，不改变正式基准数据；改变侧栏变量时产生的是临时交互场景，不能冒充已登记的正式扫描。
【看图顺序】按流程框从配置到审计讲，最后解释网页与正式结果的关系。
【口径与限制】若修改配置或代码，必须重新运行并更新审计与哈希，不能只替换图片。
【教授可能追问】网页滑块是否会自动改变正式图？
【建议回答】交互页面的即时曲线会随当前变量变化；正式单因素图和汇总表来自已登记场景，只有重新运行流程才更新。
【模糊推测】无。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/run_all.py
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/README.md
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/SHA256_文件清单.csv

## Slide 28
备份：结构—声场结果尚未完成，当前只能给出输入与验收清单
Electrical model only — structural/acoustic validation pending
28
建模输入
• 几何尺寸与完整模型树
• 压电材料矩阵与极化方向
• 电极、机械、耦合面和PML
• 粗/中/细三档网格
• 模态频率与关键模态形状
必须保留的结果证据
• 端口阻抗/导纳曲线
• 位移幅值与相位
• 声压云图与轴向曲线
• 网格收敛表
• Solver Log正常结束页面
当前没有真实ANSYS/COMSOL截图，不得生成伪造云图填充汇报
Notes: 【建议时长】答疑35秒
【本页结论】ANSYS/COMSOL部分尚未完成，不能用示意图代替真实求解结果。
【逐字讲稿】结构声场部分当前只能给出需要建立和留痕的清单：软件版本与许可证、完整模型树、几何尺寸、压电材料矩阵与极化方向、电极和机械边界、耦合面与PML、粗中细三档网格、模态列表和关键模态、端口阻抗或导纳、位移幅相、声压云图与轴向曲线、网格收敛表以及Solver Log正常结束页面。只有这些内容真实运行后，才能把电学接口工作点代入并讨论相对声学效率。
【看图顺序】按建模、网格、求解、结果、收敛和日志六类快速讲。
【口径与限制】本页不包含任何真实ANSYS/COMSOL结果；汇报时不得说“已完成声场验证”。
【教授可能追问】为什么没有声压图？
【建议回答】当前没有可信的几何、材料矩阵和边界条件，也没有完成求解。先保留接口和验收清单，比放置不可追溯的示意云图更严谨。
【模糊推测】后续声场峰值可能与电学P_Rm峰不完全重合；必须由耦合模型或查找表验证。
[Sources]
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/interfaces/electro_acoustic_v1/interface_field_dictionary.csv
- C:/Users/24739/Documents/Codex/2026-08-10/new-chat/CTO_virtual_drive_platform_v2_1/docs/NEXT_STAGE_REAL_VALIDATION_PLAN.md